## Sheet1
Date | Client | Machine_ID | Problem_Category | Key_Component | Symptom | Solution | Root_Cause | Full_Content | Source_File | Source_Sheet | Schema | RowIndex | Doc_ID
2022-01-20 00:00:00 | Cust_001 | Machine_001 | 軟體與驅動 | VLS | VLS無法儲存影像 海波->原來是裝了一個殺毒軟件 | D槽可以存圖 |  | 發生日期: 2022-01-20 客戶: Cust_001 機台編號: Machine_001 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: VLS 問題現象: VLS無法儲存影像 海波->原來是裝了一個殺毒軟件，自動把USB屏蔽了 殺毒軟件(火絨安全軟體)卸載後，D槽可以存圖 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 0 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦0¦Machine_001¦2022-01-20
2022-01-28 00:00:00 | Cust_001 | Machine_001 | 軟體與驅動 | VLS | VLS無法儲存影像 1.1/28又發生F槽不能儲存影像 | 5.海波->加了权限电脑重开就可以用了 | 群組為Everyone | 發生日期: 2022-01-28 客戶: Cust_001 機台編號: Machine_001 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: VLS 問題現象: VLS無法儲存影像 1.1/28又發生F槽不能儲存影像，但沒有安裝殺毒軟件了 2.F槽格式化，沒用 3.C & D槽不能存圖，但E槽可以(與上回一樣) 4.比較這三個槽的安全性，E槽可以存是因為群組為Everyone 5.海波->加了权限电脑重开就可以用了 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 1 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦1¦Machine_001¦2022-01-28
2022-05-25 00:00:00 | Cust_002 | Machine_002 | 其他/未分類 |  | DM_reader 無法取像 TeamViewer 連線至機台端_現場查修 | 方可取像 |  | 發生日期: 2022-05-25 客戶: Cust_002 機台編號: Machine_002 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: N/A 問題現象: DM_reader 無法取像 TeamViewer 連線至機台端_現場查修 DMreader顯示No Image，但pylon IP 連線OK，Pylon Viewer可以取像。 解決方式：windows防火牆將DM_reader納入"允許的應用程式與功能"，方可取像。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 2 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦2¦Machine_002¦2022-05-25
2022-06-07 00:00:00 | Cust_003 | Machine_003 | 軟體與驅動 | VLS | VLS無法開啟 開啟VLS.exe時 | (已發mail告知控工) |  | 發生日期: 2022-06-07 客戶: Cust_003 機台編號: Machine_003 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: VLS 問題現象: VLS無法開啟 開啟VLS.exe時，顯示"Windows無法存取指定的裝置、路徑或檔案，您可能沒有適當的權限，所以無法存取該項目。" 解決方式：關閉Acronis Active Protection 即可(設定該防毒的白名單也無法克服，故務必要關閉該功能)。(已發mail告知控工) 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 3 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦3¦Machine_003¦2022-06-07
2022-06-15 00:00:00 | Cust_004 | Machine_004 | 其他/未分類 |  | B台車頻繁警報 | 故視覺有重新計算過Pixel Size |  | 發生日期: 2022-06-15 客戶: Cust_004 機台編號: Machine_004 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: N/A 問題現象: B台車頻繁警報 漲縮比過大 載台平面度有重新校正，故視覺有重新計算過Pixel Size 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 4 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦4¦Machine_004¦2022-06-15
2022-06-30 00:00:00 | Cust_004 | Machine_005 | 軟體與驅動 | VLS, 防毒軟體 | VLS_v1.3.6.5 | 8.目前關閉AVG Software Analyzer軟體 |  | 發生日期: 2022-06-30 客戶: Cust_004 機台編號: Machine_005 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: VLS, 防毒軟體 問題現象: VLS_v1.3.6.5 生產時，自動關閉 1.Errlog：HALCON error #6001: Not enough memory available in operator scale_image 2.將存影像功能關閉，生產時，VLS一樣會自動關閉 3.VLS在關閉情況下，工作管理員->記憶體使用率60%多，不合理 4.電腦重開後，可以生產，記憶體使用率18~19% 5. 7/1 AM 10:00 記憶體使用率22%，主要增加的是AVG Software Analyzer（Internal_Dept安裝的防毒軟體），從昨晚離開前的60多M到現在變成900M 6. 7/1 PM 5:30 記憶體使用率24%，AVG Software Analyzer 從早上的900M多到現在升到1500M 7. 7/4 AM 9:00 記憶體使用率46%，AVG Software Analyzer已升到16000M，可確定是這軟件占用記憶體 8.目前關閉AVG Software Analyzer軟體 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 5 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦5¦Machine_005¦2022-06-30
2022-07-19 00:00:00 | Cust_005 | Machine_006 | 光源系統 | 相機 | Cognex 2D站 | 切到相機後 正常取像 |  | 發生日期: 2022-07-19 客戶: Cust_005 機台編號: Machine_006 問題分類: 光源系統 關鍵元件: 相機 問題現象: Cognex 2D站 無法連線 無法取像 1. In-Sight Host 切為On-line後，才可跟In-Sight Client連線!! 2.裝置名稱選到本機才無法取像，切到相機後 正常取像。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 6 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦6¦Machine_006¦2022-07-19
2022-07-19 00:00:00 | Cust_005 | Machine_007 | 光源系統 | 相機 | Cognex 2D站 | (疑似為連線問題) |  | 發生日期: 2022-07-19 客戶: Cust_005 機台編號: Machine_007 問題分類: 光源系統 關鍵元件: 相機 問題現象: Cognex 2D站 軟體連接異常 開啟In-Sight PC Host即顯示 "Attempting to reconnect to LA25-2D_CODE" 客戶自行重插拔 相機端的網路線後，即正常。(疑似為連線問題) 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 7 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦7¦Machine_007¦2022-07-19
UNKNOWN | Cust_005 | Machine_008 | 訊號與干擾 |  | Trigger訊號數量異常 | 結果為 台車在 "掃像距離"時 有加減速 導致訊號不穩定 | 訊號不穩定 | 發生日期: UNKNOWN 客戶: Cust_005 機台編號: Machine_008 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: N/A 問題現象: Trigger訊號數量異常 不穩定,無法成像 1. 更動 掃像起始點 或 Laser打印原點 造成掃像失敗。 2. 查看LOG, 結果為訊號不足導致。 3. 分析後, 結果為 台車在 "掃像距離"時 有加減速 導致訊號不穩定 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 8 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦8¦Machine_008¦UNKNOWN
2022-11-22 00:00:00 | Cust_005 | Machine_009 | 訊號與干擾 | CCD, 線材 | CCD2 Count足夠:77次 (CCD橘燈問題 | 12/01 跟Handler告知取像流程異常 TimeOut | 流程過早下取像命令 | 發生日期: 2022-11-22 客戶: Cust_005 機台編號: Machine_009 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, 線材 問題現象: CCD2 Count足夠:77次 (CCD橘燈問題, 重送電下午OK) Count 0 的可能原因： 流程過早下取像命令, 中間有等待, 手臂超過10sec 才動作,導致TimeOut 取像失敗 Count Lose 的可能原因：訊號干擾 CCD1、CCD2 Count足夠 卻掃像失敗 的可能原因：訊號數量雖足夠,但非有效訊號導致取像失敗, 實為訊號干擾 11/28 外拉OVP→4xmo線材 12/01 跟Handler告知取像流程異常 TimeOut 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 9 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦9¦Machine_009¦2022-11-22
2022-11-22 00:00:00 | Cust_005 | Machine_010 | 軟體與驅動 | VLS | 機台電腦 卡頓 | 2023/04/14 Cust_006 Machine_01021007SK (售服Gino) 回報有同樣的卡頓問題 且檢測時間過久 (UnitNum: 10030 , InspectTime 2Xsec) 關掉C# Handler後，機台的卡頓狀況改善 VLS檢測時間正常(UnitNum: 10030 , InspectTime 17sec) |  | 發生日期: 2022-11-22 客戶: Cust_005 機台編號: Machine_010 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: VLS 問題現象: 機台電腦 卡頓 CPU使用率9X% (C# Handler) 機台試跑一段時間後，軟體操作卡頓 跑機時間 X hours 後(隔天) 會開始Lag，Handler關閉後 VLS 操作正常。 維修處理: 2023/04/14 Cust_006 Machine_01021007SK (售服Gino) 回報有同樣的卡頓問題 且檢測時間過久 (UnitNum: 10030 , InspectTime 2Xsec) 關掉C# Handler後，機台的卡頓狀況改善 VLS檢測時間正常(UnitNum: 10030 , InspectTime 17sec) 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 10 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦10¦Machine_010¦2022-11-22
2023-04-17 00:00:00 | Cust_006 | Machine_011 | 訊號與干擾 | CCD, 相機 | 下CCD掃像失敗 查看LOG 僅背面掃像Trigger Count 為0 ( 相機、擷取卡 Init OK) | 結案 |  | 發生日期: 2023-04-17 客戶: Cust_006 機台編號: Machine_011 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, 相機 問題現象: 下CCD掃像失敗 查看LOG 僅背面掃像Trigger Count 為0 ( 相機、擷取卡 Init OK) 期間Handler(C#) 程式有更新過，Handler 更換回舊版 正/背掃像正常 有Count 請Handler (電控_聖修)查看 是否有異動到掃像流程。結案。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 11 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦11¦Machine_011¦2023-04-17
2023-04-14 00:00:00 | Cust_007 | Machine_012 | 光源系統 |  | DM_reader | 將 DM_Reader 的"公用"打勾) |  | 發生日期: 2023-04-14 客戶: Cust_007 機台編號: Machine_012 問題分類: 光源系統 關鍵元件: N/A 問題現象: DM_reader 系統重灌後,取像失敗 (pylon Viewer 可正常取像) 2D站-連線正常,且pylon viewer 可正常取像。 網卡等…設定也重新確認過，DMreader仍取像失敗。 宗倫指示 防火牆設定需修改。 ( 設定→防火牆→允許應用程式透過Windows Defender防火牆通訊 將 DM_Reader 的"公用"打勾) 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 12 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦12¦Machine_012¦2023-04-14
2023-05-12 00:00:00 | Cust_002 | Machine_013 | 訊號與干擾 | Trigger卡, VLS | B台車取像失敗 1. 5/12 查看LOG | 不代表一定取像成功 |  | 發生日期: 2023-05-12 客戶: Cust_002 機台編號: Machine_013 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: Trigger卡, VLS 問題現象: B台車取像失敗 1. 5/12 查看LOG，Trigger Count為0。 2. 5/15 更換OVP、TTL Trigger卡，一樣B車取像失敗。 3.A車訊號源接至OVP CMP2-、B車訊號源接至OVP CMP1-（INI：TriggerInput也需一同切換），VLS B車有影像，判定OVP、TTL Trigger卡都正常，應該是4XMO-C有問題。 4. 5/16 更換4XMO-C，B車有Trigger Count 32502，但仍取像失敗。 5.取像速度360mm/s改350mm/s，A/B台車取像都正常，判定為訊號干擾，部份訊號不被認為有效訊號，故取像會失敗，可試著重新整線。 注意：Trigger Count數量正確，不代表一定取像成功 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 13 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦13¦Machine_013¦2023-05-12
2023-06-16 00:00:00 | Cust_002 | Machine_014 | 訊號與干擾 |  | 取像比例異常 售服_段小軍 回報影像比例異常並回傳右圖 | 校正後忘記將參數改回 TriggerMode |  | 發生日期: 2023-06-16 客戶: Cust_002 機台編號: Machine_014 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: N/A 問題現象: 取像比例異常 售服_段小軍 回報影像比例異常並回傳右圖 (透過微信影像失真無法判斷) 觀察燈號為綠燈常亮(FreeRun)導致， 切為 綠燈閃爍(TriggerMode)後正常。 具售服回報 先前機台有校正過 且都沒在生產 故無發現此問題 研判為 人為問題，校正後忘記將參數改回 TriggerMode。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 14 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦14¦Machine_014¦2023-06-16
2023-04-26 00:00:00 | Cust_007 | Machine_015 | 軟體與驅動 | VLS, 硬碟 | 機台不動作 | 參附頁_雷射機死機對策 |  | 發生日期: 2023-04-26 客戶: Cust_007 機台編號: Machine_015 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: VLS, 硬碟 問題現象: 機台不動作，且亮綠燈 Machine_01022102軟體自動關閉 Machine_01021011畫面卡死不動 (每班均有死機狀況) 6/21 6/12-6/20 未發生閃退問題 6/14 請售服驗證舊功能無問題，更新有LOG紀錄的版本。 6/9 11NR~10NR HANDLER 有出现閃退，LOG已回傳 5/31 5/22~29 未發生卡住死機問題 5/30 請售服撈取5/22~5/30 LOG 分析 5/23 持續分析 5/22 上周售服提供LOG，目前分析狀況為接收視覺回傳異常會停住 (視覺辨識完, Handler不明原因等待過久-逾時) 5/17 請售服與請客戶安排換硬碟重裝系統時間。 5/9 預計安排更換硬碟並重灌，刪除多餘安裝程式 (右圖) 刪除後沒再發生空白Log 4/27 環境安裝、跑料測試 4/26 預計Machine_01021011 重灌系統 (VLS、DMreader 記錄到大量空白Log) 4/24_觀察至今系統無死機狀況發生 參附頁_雷射機死機對策 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 15 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦15¦Machine_015¦2023-04-26
2023-07-05 00:00:00 | Cust_007 | Machine_015 | 軟體與驅動 | 相機 | 程式可以執行 | 注意! 專案版本 與 HalconRoot版本不同會造成此問題 |  | 發生日期: 2023-07-05 客戶: Cust_007 機台編號: Machine_015 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: 相機 問題現象: 程式可以執行 ,相機沒辦法連線 [Internal_Dept-測試專案] 程式可以執行 相機沒辦法連線 HALCON error #5330: Image acquisition: could not query parameter setting in operator open_framegrabber 解決方式： 關閉專案，切換Halcon 版本到12，重開專案並啟動後OK。 注意! 專案版本 與 HalconRoot版本不同會造成此問題。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 16 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦16¦Machine_015¦2023-07-05
2023-07-06 00:00:00 | Cust_004 | Machine_016 | 軟體與驅動 | VLS, 影像擷取卡 | 電腦強制重啟後 | 系統還原後OK |  | 發生日期: 2023-07-06 客戶: Cust_004 機台編號: Machine_016 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: VLS, 影像擷取卡 問題現象: 電腦強制重啟後 VLS 警報 影像擷取卡 cannot be initialized 售服:段小軍 Cust_004 Machine_016 Handler軟體當掉後，OP強制重啟電腦，後續發生 兩張擷取卡initial異常 7/6 遠端連線至機台操作 ,SiSo也無法連到卡片(SiSo異常訊息如右圖所示) 重灌SiSo也檢查過卡片的DLL，皆無法連線。 02WSD的擷取卡 拆去它台,可以取像(確認卡片無問題) 目前對策: 先做02WSD 系統還原，或電腦主機板換掉。 系統還原後OK。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 17 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦17¦Machine_016¦2023-07-06
2023-07-19 00:00:00 | Cust_005 | Machine_017 | 訊號與干擾 | VLS, 五代卡, 硬碟 | VLS更新版後 | 先發 主機板物料 並請售服 更換測試 |  | 發生日期: 2023-07-19 客戶: Cust_005 機台編號: Machine_017 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: VLS, 五代卡, 硬碟 問題現象: VLS更新版後 AorB車背面取像失敗 7/19 更新VLS v1.3.1.1→v1.3.7.14 後， 自動生產(V=500mm/s)時偶發A車背面取像失敗 改掃像速度(V=400mm/s)後，變為B車背面偶發取像失敗。 加長掃像距離(訊號數量)也是NG 對策： 開啟DebugLog=true 紀錄取像流程有無問題。 理論上開 此INI就會沒問題GrabProgramMode=1 // 1:Thread(預設值) 8/23測試： 更換一張四代卡 → NG仍偶發取像失敗 (v1.3.7.14 → NG，v1.3.6.5 → OK，v1.3.7.2 → NG) 9/12測試： 1.更換成五代卡搭配VLS v1.3.7.14 , INI切 GrabProgramMode=1 → NG 2. 換回VLS v1.3.1.1(舊版) +五代卡(GrabProgramMode=0) → OK 3. VLS v2.0.0.12 +五代卡(GrabProgramMode=1) →NG 4. VLS v2.0.0.12 +五代卡(GrabProgramMode=0) →NG 11/16 更換一顆新硬碟 (其系統為Machine_017的出機備份)→NG 12/20 (三)外借Machine_01021001NRT 之IPC→更換後測試OK。 (備註：該台為win10的全新作業環境) 12/26 同世成-討論後 電腦成本5萬-過高 懷疑是主機板問題 先發 主機板物料 並請售服 更換測試 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 18 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦18¦Machine_017¦2023-07-19
2023-09-15 00:00:00 | Cust_008 | Machine_018 | 訊號與干擾 |  | 機台取像失敗 | 退出掃毒後-測試OK |  | 發生日期: 2023-09-15 客戶: Cust_008 機台編號: Machine_018 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: N/A 問題現象: 機台取像失敗 (黑畫面) 客戶：Cust_008-趙永生 (影片中掃像時燈有開啟，排除沒開燈的問題) Machine_010(VAS舊機)突發 取像失敗, LOG 觀察 偶發LCamGrab取像失敗， 連10%的訊號(影像)都取無 客戶自行發現是 掃毒軟件影響到，退出掃毒後-測試OK。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 19 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦19¦Machine_018¦2023-09-15
2023-11-19 00:00:00 | Cust_007 | Machine_019 | 其他/未分類 | 硬碟 | 存圖硬碟(F:/槽) | 即可刪除 |  | 發生日期: 2023-11-19 客戶: Cust_007 機台編號: Machine_019 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: 硬碟 問題現象: 存圖硬碟(F:/槽) 存滿，沒有自動刪舊圖 客戶_王朋11/19反應, 存圖沒有自動清理的問題。 11/20 Log回傳。 Log紀錄 11/13 有進刪圖程序，但刪圖失敗(try catch)。 11/16 存圖已出現 Halcon Error，推測硬碟已滿 HALCON error #5573: JPEG: file access error in libjpeg in operator write_image HALCON error #3142: Can not open file for writing in operator write_image 11/21 連線至機台查看，手動刪圖會出現shell infrastructure host 占用。 google暫時解法為 重新開機，即可刪除。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 20 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦20¦Machine_019¦2023-11-19
2024-04-18 00:00:00 | Cust_009 | Machine_020 | 取像異常 | CCD | 突發上CCD取像失敗 售服_王政泰 | *取像速度 |  | 發生日期: 2024-04-18 客戶: Cust_009 機台編號: Machine_020 問題分類: 取像異常 關鍵元件: CCD 問題現象: 突發上CCD取像失敗 售服_王政泰 4/19 16:02回報-上CCD取像失敗，請售服截圖NG的時間點。 4/22 10:14接續處理。 異常時間 4/18 19:13~ 20:04，詢問機台該區間是否有任何異動 售服從Handler Log查出 上CCD 取像位置有異動過 修改回原值 掃像正常。 已於wechat群組[宣導]電控軟件裡 LineScan掃像的相關參數 請勿隨意更動 *取像點位 (起始, pulse間距.終點) *取像距離 *取像速度 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 21 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦21¦Machine_020¦2024-04-18
2024-05-24 00:00:00 | Internal_Dept | Machine_021 | 其他/未分類 | VLS | VLS閃退 新版VLS v2.1.0.0t11 給ASLM Handler桌機測試時 | 正常執行 |  | 發生日期: 2024-05-24 客戶: Internal_Dept 機台編號: Machine_021 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: VLS 問題現象: VLS閃退 新版VLS v2.1.0.0t11 給ASLM Handler桌機測試時，發生閃退 使用visual studio重新建置後，重放dll與執行檔後 正常執行。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 22 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦22¦Machine_021¦2024-05-24
2024-06-03 00:00:00 | Cust_007 | Machine_012 | 軟體與驅動 | CCD, VLS, 相機 | VLS沒有適當權限 | Sol:使用Internal_Dept的"出機USB"還原 |  | 發生日期: 2024-06-03 客戶: Cust_007 機台編號: Machine_012 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: CCD, VLS, 相機 問題現象: VLS沒有適當權限 無法存取 機台電腦使用Internal_Dept的"出機USB"還原後 點擊桌面 VLS捷徑，發生右圖問題! Google此問題，建議刪掉捷徑，直接從D:\VLS\VLS.exe 執行 →此方法可行。測試Ok。 Comport設定錯誤 機台電腦使用Internal_Dept的"出機USB"還原後 開啟VLS出現 Comport設定錯誤 裝置管理員-連接埠 沒有出現正常的Comport裝置 (出現Nuvoton communication comport) 重啟電腦後則OK，能正常LineScan取像 DMreader 無法連接到CCD 機台生產死機後重啟電腦，發現DMreader連接不上CCD (VLS 取像正常) 1、換了一條網線測試相機不顯示 2、相機交換測試在旁邊機台是OK的 3、dongle交換測試在旁邊是OK的 4、(非刪掉重灌)僅重灌修復halcon也是不顯示相機 5、更換網孔重新設定IP不顯示相機 6、複製旁邊機台DM-Reader整個文檔也不顯示 Sol:使用Internal_Dept的"出機USB"還原 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 23 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦23¦Machine_012¦2024-06-03
2024-08-04 00:00:00 | Cust_011 | Machine_022 | 硬體損壞/配線 | PCIe, PCIe插槽, VLS, 影像擷取卡 | VLS | 改為0則可正常掃像 | 抓不到 4代影像擷取卡 (故顯示 no board ) | 發生日期: 2024-08-04 客戶: Cust_011 機台編號: Machine_022 問題分類: 硬體損壞/配線 關鍵元件: PCIe, PCIe插槽, VLS, 影像擷取卡 問題現象: VLS System_Inf.ini 設定跑掉 售服_趙揚 0.前一次取像正常，下一次掃像突發取像TimeOut 與 SiSo not Initial. 且重啟VLS時警報影像擷取卡 no board。(機台使用4代影像擷取卡) 1.售服與客戶 自行更換 影像擷取卡→無效。 2.檢查硬體接線CameraLink ,接線正確 使用SiSo+CommCam 連續取像正常 裝置管理員 也有抓到 影像擷取卡的裝置 卸載並重灌SiSo → 無效 預計將影像擷取卡的PCIe插槽 更換位置 3.售服 用備份之VLS資料夾 可正常開啟。 比較 System_Inf.ini 發現是多了FrameGrabberMode=1(4/5代卡切換) 導致 抓不到 4代影像擷取卡 (故顯示 no board ) 改為0則可正常掃像。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 24 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦24¦Machine_022¦2024-08-04
2024-07-16 00:00:00 | Cust_005 | Machine_023 | 軟體與驅動 | 硬碟 | 硬碟F無法存取 | 才解決 存取被拒問題 | 無法存圖 7/16客戶_張志澤 反映無法存圖 | 發生日期: 2024-07-16 客戶: Cust_005 機台編號: Machine_023 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: 硬碟 問題現象: 硬碟F無法存取 導致無法存圖 7/16客戶_張志澤 反映無法存圖 客戶與售服 已試過 權限修改、重命名、格式化→皆無權限 更換硬碟→NG 機台原本的F槽硬碟，拿去別台→可讀取 研判為 客戶IT設定 造成此異常 8/14 售服_廷杰，使用Acronis 還原系統C槽才解決 F槽存取被拒的問題。 推測是 Cust_005 IT 有鎖USB存取功能 最後是 IT人員建議 進入Bios關閉硬碟熱插拔功能，才解決 存取被拒問題。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 25 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦25¦Machine_023¦2024-07-16
2024-10-31 00:00:00 | Cust_002 | Machine_024 | 其他/未分類 |  | 僅一個料號的B台車 | 故而打偏 | 現場操作 重建Handler料號時 | 發生日期: 2024-10-31 客戶: Cust_002 機台編號: Machine_024 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: N/A 問題現象: 僅一個料號的B台車 板邊2D打偏 售服_胡彬 該機台有用雷射座標轉換，但板邊2D是用兩點定位打印 重建料號仍會打偏 因為現場操作 重建Handler料號時，僅是用"複製料號"重建 補償值仍有保留，故而打偏。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 26 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦26¦Machine_024¦2024-10-31
2024-12-01 00:00:00 | Cust_002 | Machine_025 | 取像異常 | VLS | LineScan偶發 | 觀察中-暫時結案 |  | 發生日期: 2024-12-01 客戶: Cust_002 機台編號: Machine_025 問題分類: 取像異常 關鍵元件: VLS 問題現象: LineScan偶發 背面-取像失敗 售服_胡彬 Machine_025-11/25更新 v2.0.2.17 (解決漏存圖問題) 12/1 VLS閃退 & 正面取像失敗, 更換回舊版v2.0.2.14 換背面取像失敗 12/2 LOG回傳分析, 視覺LOG: 12/1 09:39以後,偶發背面取像失敗。 分析Handler LOG(→)動作流程正常。 Count皆大於16002, 但不明原因取像失敗。 12/2 18:15 反饋 DC-24V跳電, 已查到跳電原因，接線整理中。 (破損的線是上視覺pitch的線和cw4感應器的線) 接線處理後 12/2 晚上做了兩個批量，沒有異常(取像失敗)。 12/3 回報-正常作業中。客戶需觀察兩天 才能換回新版。 取像失敗問題,觀察中-暫時結案。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 27 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦27¦Machine_025¦2024-12-01
2023-04-26 00:00:00 | Cust_007 | Machine_012 | 其他/未分類 | VLS | 空白Log | 就沒有再發生過 |  | 發生日期: 2023-04-26 客戶: Cust_007 機台編號: Machine_012 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: VLS 問題現象: 空白Log 2023.04.26 電腦死機 同時VLS與Dmreader 紀錄到大量的空白Log 重灌作業系統後 就沒有再發生過 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 28 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦28¦Machine_012¦2023-04-26
2025-02-17 00:00:00 | Cust_012 | Machine_026 | 光源系統 |  | 光源介面無法開啟 2025.02.17 | 後續測試可以連線生產 |  | 發生日期: 2025-02-17 客戶: Cust_012 機台編號: Machine_026 問題分類: 光源系統 關鍵元件: N/A 問題現象: 光源介面無法開啟 2025.02.17 將VAS1更新與VAS11，更該INI開啟光源控制介面設定， VAS V2.1.0.7 => V2.2.7.6，光源介面可以正確開啟，變為ISClient無法正確連線，先將版次還原。 2025.02.19 VAS V2.1.0.7 => V2.2.7.6，即可正確連線、光源介面控制，判定為5001的PORT可能當下被占用，請售服更該PORT至4996，後續測試可以連線生產。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 29 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦29¦Machine_026¦2025-02-17
2025-02-25 00:00:00 | Cust_005 | Machine_027 | 其他/未分類 | CCD | B車-定位值過大 | 台車CCD Y方向補正值 key成3000um 導致 |  | 發生日期: 2025-02-25 客戶: Cust_005 機台編號: Machine_027 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: CCD 問題現象: B車-定位值過大 (offset 回報過大 Handler 卡控-不打印) Cust_005設備_張志澤 回報 2/24 正常生產 2/25 僅有B車 Y offset回報過大 (>3000um)， 且Handler卡控offset過大不打印。 (早期機台 pixel size 約30um) 1.查看 2/24 與2/25的B車影像，並無明顯Y offset 2.查看視覺VAS LOG,B車定位值(offset量)也沒有超過100pixel (3000um)。 3.故懷疑是 Handler 的換算值 (B車-pixel size值)key錯導致。 4.請電控查看 Handler參數-B車pixel size。 5.發現是 OP key錯 Handler參數- 台車CCD Y方向補正值 key成3000um 導致 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 30 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦30¦Machine_027¦2025-02-25
2025-03-27 00:00:00 | Cust_013 | Machine_028 | 其他/未分類 | VLS, 硬碟 | VLS 定位 | 故沒產生Halcon Error ) |  | 發生日期: 2025-03-27 客戶: Cust_013 機台編號: Machine_028 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: VLS, 硬碟 問題現象: VLS 定位 發生"對位錯誤" (try-catch異常) 售服_謝維超 2024/12/23 更新 VLS v2.0.2.13 顯示版次v1.2.3.4異常 (它台更新正常) 12/24 遠端查修，無發現異常。 更新前後版次→無異常。它台同一版次更新正常，故懷疑是"作業環境異常"。 12/30 重灌Halcon→無效 1/14 無法重安裝 .NetFramework 4.5 2/19 售服協調客戶 08SRNS停機，拷貝硬碟環境 3/7 拷貝完成 3/27 更換硬碟(作業環境)後，版次升級OK。(D槽資料沿用原本機台) 3/27 新版VLS v2.0.2.13 定位-發生"對位錯誤"(try-catch異常)→→→→→→→ 3/28 資料回傳後,查修。發現是ini -ImageHeight 數值錯誤導致。修改後正常 售服回報: 試跑OK。 (出機時 ini-ImageHeight就是key錯, 只是舊版程式 沒用到此參數 故沒產生Halcon Error ) 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 31 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦31¦Machine_028¦2025-03-27
2025-04-02 00:00:00 | Cust_014 | Machine_029 | 光源系統 | CCD, 相機, 防毒軟體 | Cognex軟件- | 確認OK) |  | 發生日期: 2025-04-02 客戶: Cust_014 機台編號: Machine_029 問題分類: 光源系統 關鍵元件: CCD, 相機, 防毒軟體 問題現象: Cognex軟件- InSight PCHost 連線不到相機 客戶：Cust_014_陳宥瑄 Yuhsuan_Chen@unimicron.com (0974-230075) 4/2業助_真敏 聯繫, 客戶Machine_029-2D站連線有問題。 Nush跟客戶聯繫 Machine_029 (win2000系統, Cognex CCD x2站) ● 歲修重啟機台後，軟件InSight PCHost才連線不上相機。 客戶已依照手冊 "2D Code Reader 安裝手冊.pdf " 設定 In-Sight v2.8→相機連線OK (原廠軟體 In-Sight Explorer -有顯示相機名稱 ex:ISM_1、ISM_2) 但原廠軟體In-Sight PC Host 的 Host Name抓不到 相機名稱。 1. 防火牆關閉 →無效( win2000無防火牆設定) 2. 防毒軟體"Symantec 賽門鐵克"關閉→無效 3. 客戶發覺,自行重插拔 "USB轉RJ45"接線後， 軟件In-Sight PCHost可抓到相機名稱。 (半小時後,再次跟客戶通話,確認OK) 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 32 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦32¦Machine_029¦2025-04-02
2025-04-22 00:00:00 | Cust_015 | Machine_030 | 軟體與驅動 | VLS | VLS檢測時 | (新版有防try-catch不會造成崩潰) | 程式崩潰(閃退) | 發生日期: 2025-04-22 客戶: Cust_015 機台編號: Machine_030 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: VLS 問題現象: VLS檢測時 閃退 售_鈺杰 舊版軟體v1.2.6.0 閃退發生在 檢測流程 InspectProcess 的 InspectGrid() 背A-切割線Region沒有建立而MoveRegion 導致程式崩潰(閃退) 已請售服告知客戶-正確建立切割線的流程 客戶以介面不同為由 拒絕更新(有發mail 紀錄) (新版有防try-catch不會造成崩潰) 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 33 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦33¦Machine_030¦2025-04-22
2025-05-05 00:00:00 | Cust_005 | Machine_031 | 光源系統 | CCD, 防毒軟體 | DMreader 無法連接到CCD 5/5 客_張志澤 回饋 | 避免連線NG | 軟體連線NG | 發生日期: 2025-05-05 客戶: Cust_005 機台編號: Machine_031 問題分類: 光源系統 關鍵元件: CCD, 防毒軟體 問題現象: DMreader 無法連接到CCD 5/5 客_張志澤 回饋,2D站突然無法取像。 客戶資訊處人員沒有異動過電腦設定 客戶說沒有開防毒軟體 教導客戶 使用Pylon IP Configurator 確認連線狀態→ 狀態OK。 懷疑是Windows防火牆 導致軟體連線NG。 查看"允許應用程式通過防火牆" ，已有Dmreader -公用已打勾。 建議打勾"私人"後，重啟程式→連線OK。 即便Windows防火牆都關閉 "允許應用程式通過防火牆" 私人跟公用都要打勾 避免連線NG 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 34 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦34¦Machine_031¦2025-05-05
2025-07-28 00:00:00 | Cust_016 | Machine_032 | 其他/未分類 | VLS | HALCON error #2021 6/10 新電腦Internal_Dept測試OK ( 新環境-安裝電控 | 換成 正式版(機台配置)之License 則無此問題 | Halcon 偵測出異常 | 發生日期: 2025-07-28 客戶: Cust_016 機台編號: Machine_032 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: VLS 問題現象: HALCON error #2021 6/10 新電腦Internal_Dept測試OK ( 新環境-安裝電控,視覺相關驅動) 程式啟動正常 (已放6月試用版License) 7/28 售服回報-Dmreader / VLS 開啟皆有 HALCON error #2021 (電腦-系統時間約6月, 與當下不符) 更換為正式版license_9-4d7fed50.dat 後，程式開啟正常。 =============================================== 推測為系統時間不正確且使用試用版License，導致Halcon 偵測出異常。 換成 正式版(機台配置)之License 則無此問題 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 35 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦35¦Machine_032¦2025-07-28
2025-08-15 00:00:00 | Cust_017 | Machine_033 | 軟體與驅動 | VLS, 影像擷取卡, 相機 | 突然發生 | 連線正常 |  | 發生日期: 2025-08-15 客戶: Cust_017 機台編號: Machine_033 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: VLS, 影像擷取卡, 相機 問題現象: 突然發生 VLS重啟時顯示 ●相機1連線失敗 ●影像擷取卡not initialized 售_孫成銘 僅回報 軟件突然發生 「相機1連線失敗」、「 影像擷取卡not initialized」 1.詢問客戶是否有任何 軟/硬體之異動→回覆無變動 2.先請客戶 從裝置管理員確認 是否有擷取卡的裝置→未回覆 3.稍後客戶自行發現 為 殺毒軟體更新，造成連線失敗。 將視覺軟件新增至白名單，連線正常。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 36 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦36¦Machine_033¦2025-08-15
2025-08-27 00:00:00 | Internal_Dept | Machine_033 | 其他/未分類 | CCD, 影像擷取卡 | 影像擷取卡 | → Initial 成功 |  | 發生日期: 2025-08-27 客戶: Internal_Dept 機台編號: Machine_033 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: CCD, 影像擷取卡 問題現象: 影像擷取卡 initial error 四代影像擷取卡 搭配 舊8K LineScan CCD MicroDisplay 兩個版本 都可以Load Mcf檔。 SiliconSoftware Runtime 5.7.0版本，搭配 四代影像擷取卡 →會 Initial 失敗 重灌 SiliconSoftware Runtime 5.4.1.2版本，搭配 四代影像擷取卡 → Initial 成功 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 37 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦37¦Machine_033¦2025-08-27
2025-08-29 00:00:00 | Internal_Dept | Machine_033 | 軟體與驅動 | 影像擷取卡, 相機 | CommCam | 重啟CommCam 即可看到選項 | 無法連線到相機 | 發生日期: 2025-08-29 客戶: Internal_Dept 機台編號: Machine_033 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: 影像擷取卡, 相機 問題現象: CommCam 抓不到 board0_Port1 (相機)， 無法設定相機參數 三樓 LineScan測試平台 硬體: 16K 搭配 五代影像擷取卡 CommCam 的連接選項，看不到Silicon SoftWare-boardX_portX 選項，導致無法連線到相機。 重灌CommCam→NG 重灌MicroDisplay→NG 使用MicroDisplay軟體, Load 任意mcf檔後 (ex: ME5_ELIXXA16_Machine_010.mcf) 重啟CommCam 即可看到選項。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 38 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦38¦Machine_033¦2025-08-29
2025-09-04 00:00:00 | Cust_004 | Machine_034 | 訊號與干擾 | CCD, Trigger卡, VLS, 影像擷取卡, 相機 | IPC重啟後 | 接線更正後→軟件起動正常 |  | 發生日期: 2025-09-04 客戶: Cust_004 機台編號: Machine_034 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, Trigger卡, VLS, 影像擷取卡, 相機 問題現象: IPC重啟後 VLS開啟show異常 (相機1/2 錯誤、 卡片1/2 not Initial) 售_趙揚 客戶描述：電腦重啟後，發生右圖Log紀錄之異常 耿瑋遠端同售服查修 1. 裝置管理員→正常顯示 裝置(五代影像擷取卡x2) 2. CommCam→無法連接到相機 3. MicroDisplay →無法連接到卡片 請售服跟客戶確認 硬體(線路)有無異動 客戶才反饋 Trigger卡有拆掉，線路有照常接回去 請售服double check， 相機端 (CL1 /CL2) 分別要接到卡片端( PortA/ Port B) 客戶 上/下CCD 的接線都接反了。 接線更正後→軟件起動正常 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 39 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦39¦Machine_034¦2025-09-04
2025-09-28 00:00:00 | Cust_016 | Machine_035 | 硬體損壞/配線 |  | 視覺電腦重啟後 | copy此檔案到 TTL_VAS_2\JobParams\ 即可 |  | 發生日期: 2025-09-28 客戶: Cust_016 機台編號: Machine_035 問題分類: 硬體損壞/配線 關鍵元件: N/A 問題現象: 視覺電腦重啟後 開啟VAS程式時 跳異常視窗 異常視窗 LOAD JOB FILE FAIL 內文[GlobalMatch.1] match param D:\TTL_VAS_2\JobParams\default_g0.MCH not find! 不知何原因 VAS系統之電腦,重啟後 有機會遺失 預設檔 (default.xxx) VAS重啟時, 都會讀取預設檔 default_g0.MCH (兩點定位的 Match Model檔案) 從其他機台, 或 路徑 \TTL_VAS_1\JobParams\default_g0.MCH copy此檔案到 TTL_VAS_2\JobParams\ 即可。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 40 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦40¦Machine_035¦2025-09-28
2025-11-28 00:00:00 | Cust_019 | Machine_036 | 硬體損壞/配線 |  | 視覺電腦與Handler電腦無法共享資料夾 視覺電腦(IP:192.168.0.3)與Handler電腦(IP:192.168.0.1)設定好區域網路與工作群組 | 在視覺電腦與Handler電腦都設置使用者帳號與密碼.(可參考Machine_036校正手冊) |  | 發生日期: 2025-11-28 客戶: Cust_019 機台編號: Machine_036 問題分類: 硬體損壞/配線 關鍵元件: N/A 問題現象: 視覺電腦與Handler電腦無法共享資料夾 視覺電腦(IP:192.168.0.3)與Handler電腦(IP:192.168.0.1)設定好區域網路與工作群組,在視覺電腦中將VAS資料共享給Handler電腦,從Handler電腦無法連線到視覺電腦(如右圖問題視窗) >>> 解決方式: 在視覺電腦與Handler電腦都設置使用者帳號與密碼.(可參考Machine_036校正手冊) 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 41 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦41¦Machine_036¦2025-11-28
2025-12-24 00:00:00 | Cust_020 | Machine_037 | 軟體與驅動 |  | 程式UI跑掉 | 3.顯示器-文字/應用程式大小 125% 改回100%→ OK |  | 發生日期: 2025-12-24 客戶: Cust_020 機台編號: Machine_037 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: N/A 問題現象: 程式UI跑掉 (顯示不全) 售_廷杰 1.螢幕解析度 設定1440x900 →NG 2.螢幕解析度 設定1920×1080 →NG 3.顯示器-文字/應用程式大小 125% 改回100%→ OK 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 42 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦42¦Machine_037¦2025-12-24
2025-12-24 00:00:00 | Cust_004 | Machine_038 | 光源系統 | VLS, 光控, 光源控制器 | 無卡控 | 卡控正常 |  | 發生日期: 2025-12-24 客戶: Cust_004 機台編號: Machine_038 問題分類: 光源系統 關鍵元件: VLS, 光控, 光源控制器 問題現象: 無卡控 光源控制器 是否有設定軟體控制 售_趙楊 機台VLS版本 v1.3.5.10 掃像流程會確認光源是否可控, v1.3.6.11修正 -藍光光控下達光源亮度無回饋比對問題 故更新VLS v1.3.7.5 後,卡控正常 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 軟體相關問題 | A | 43 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦軟體相關問題¦43¦Machine_038¦2025-12-24
UNKNOWN | Cust_001 | Machine_039 | 光源系統 | Relay, 光控, 光源控制器 | 1.線型藍光偶發會突然閃爍一下 | 將紅光與藍光控制器互換 |  | 發生日期: UNKNOWN 客戶: Cust_001 機台編號: Machine_039 問題分類: 光源系統 關鍵元件: Relay, 光控, 光源控制器 問題現象: 1.線型藍光偶發會突然閃爍一下 更換藍光、光控、光源延長線仍會出現問題 機台第二顆藍光Relay跟第四顆Relay互換仍會閃 2.為藍光光控Ch2造成光閃爍，將紅光與藍光控制器互換 維修處理: 更換硬體: 光源控制器 PC-24V80W-2-SR | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 0 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦0¦Machine_039¦UNKNOWN
2019-05-07 00:00:00 | Cust_016 | Machine_040 | 光源系統 | 光源控制器 | 2D站Ch1無法Strobe | 2D站Ch1無法Strobe |  | 發生日期: 2019-05-07 客戶: Cust_016 機台編號: Machine_040 問題分類: 光源系統 關鍵元件: 光源控制器 問題現象: 2D站Ch1無法Strobe 維修處理: 更換硬體: 光源控制器 PC-24V24W-2-OR | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 1 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦1¦Machine_040¦2019-05-07
2019-05-08 00:00:00 | Cust_016 | Machine_040 | 訊號與干擾 |  | 前站2D的硬體trigger線漏接() | 前站2D的硬體trigger線漏接() |  | 發生日期: 2019-05-08 客戶: Cust_016 機台編號: Machine_040 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: N/A 問題現象: 前站2D的硬體trigger線漏接() 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 2 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦2¦Machine_040¦2019-05-08
2019-05-09 00:00:00 | Cust_014 | Machine_041 | 光源系統 | 光控, 光源控制器 | (舊有機台的光控器)2D站Ch1、2無法Strobe | 借用Machine_043 的2D光控 |  | 發生日期: 2019-05-09 客戶: Cust_014 機台編號: Machine_041 問題分類: 光源系統 關鍵元件: 光控, 光源控制器 問題現象: (舊有機台的光控器)2D站Ch1、2無法Strobe 維修處理: 借用Machine_043 的2D光控 更換硬體: 光源控制器(舊品) PC-24V24W-2-OR | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 3 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦3¦Machine_041¦2019-05-09
2019-05-21 00:00:00 | Cust_001 | Machine_042 | 光源系統 |  | 2D站光源不會閃爍 | 自行更換後已告知配線商 |  | 發生日期: 2019-05-21 客戶: Cust_001 機台編號: Machine_042 問題分類: 光源系統 關鍵元件: N/A 問題現象: 問題:2D站光源不會閃爍 查修結果:2D 站 STROBE "+" "-" 接反 正確接法 為 藍接正 黑接負，修改後OK(耿瑋) 維修處理: 自行更換後已告知配線商 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 4 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦4¦Machine_042¦2019-05-21
2019-05-23 00:00:00 | Cust_021 | Machine_043 | 訊號與干擾 | 影像擷取卡 | B台車顯示取像失敗 | 疑似handler雷射點位設定在掃像行程中修改後OK |  | 發生日期: 2019-05-23 客戶: Cust_021 機台編號: Machine_043 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: 影像擷取卡 問題現象: 問題: B台車顯示取像失敗，A台車取像正常 DAQ卡Trigger count皆超過15000條 更換過影像擷取卡與TTLtrigger保護卡皆無效 觀察B台車掃像時並沒有走完整個掃像行程，走到一半就停住，疑似handler雷射點位設定在掃像行程中修改後OK 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 5 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦5¦Machine_043¦2019-05-23
2019-06-03 00:00:00 | Cust_015 | Machine_044 | 光源系統 |  | 1.紅光 階段性發亮(手動旋鈕發現會階段性發亮 | 紅光光源交換測試後確認為光源問題 |  | 發生日期: 2019-06-03 客戶: Cust_015 機台編號: Machine_044 問題分類: 光源系統 關鍵元件: N/A 問題現象: 1.紅光 階段性發亮(手動旋鈕發現會階段性發亮，沒有非常平滑) 維修處理: 紅光光源交換測試後確認為光源問題 更換硬體: 條型光 LL-20200-R | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 6 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦6¦Machine_044¦2019-06-03
UNKNOWN | Cust_015 | Machine_044 | 訊號與干擾 |  | 6/6Trigger Lose－DAQ確認來源訊號就不穩定 | 訊號源OK |  | 發生日期: UNKNOWN 客戶: Cust_015 機台編號: Machine_044 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: N/A 問題現象: 6/6Trigger Lose－DAQ確認來源訊號就不穩定 6/8與17SR電腦互換，問題一樣 4XMO出來的訊號都含GND線(且雙絞線纏繞)，訊號源OK 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 7 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦7¦Machine_044¦UNKNOWN
2019-06-01 00:00:00 | Cust_009 | Machine_045 | 訊號與干擾 | 光源控制器 | 機台不動時 | 供應商回覆 機台給控制器的電壓訊號不夠低， 接近臨界值所以才會要關不關的一直閃爍 2顆控制器皆還給供應商 |  | 發生日期: 2019-06-01 客戶: Cust_009 機台編號: Machine_045 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: 光源控制器 問題現象: 機台不動時，光源閃爍 維修處理: 供應商回覆 機台給控制器的電壓訊號不夠低， 接近臨界值所以才會要關不關的一直閃爍 2顆控制器皆還給供應商 更換硬體: 光源控制器 PC-24V60W-2-SR | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 8 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦8¦Machine_045¦2019-06-01
2019-06-11 00:00:00 | Cust_009 | Machine_045 | 訊號與干擾 | Trigger卡 | 機台DC 24V 跳電 | 發現為電磁閥配線錯誤(機構有動過配線)導致機殼帶電造成短路 | 機殼帶電造成短路 | 發生日期: 2019-06-11 客戶: Cust_009 機台編號: Machine_045 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: Trigger卡 問題現象: 機台DC 24V 跳電 與裕榮查修發現只要將Trigger線 拔掉，機台就不會跳電 經測試 只要trigger線接trigger卡碰到電腦機殼或機台的機殼即會短路 經明傑與配線商查線後，發現為電磁閥配線錯誤(機構有動過配線)導致機殼帶電造成短路 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 9 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦9¦Machine_045¦2019-06-11
2019-06-04 00:00:00 | Cust_009 | Machine_046 | 光源系統 | RS232, 光源控制器 | RS232控制異常 | 送修供應商中，使用Internal_Dept舊品 |  | 發生日期: 2019-06-04 客戶: Cust_009 機台編號: Machine_046 問題分類: 光源系統 關鍵元件: RS232, 光源控制器 問題現象: RS232控制異常 維修處理: 送修供應商中，使用Internal_Dept舊品 更換硬體: 光源控制器 PC-24V60W-2-SR | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 10 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦10¦Machine_046¦2019-06-04
UNKNOWN | Cust_009 | Machine_046 | 訊號與干擾 | TTL卡, Trigger卡, 影像擷取卡 | 1.偶發 掃像失敗(沒有影像進來) | 更換新的擷取卡&TTL卡 |  | 發生日期: UNKNOWN 客戶: Cust_009 機台編號: Machine_046 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: TTL卡, Trigger卡, 影像擷取卡 問題現象: 1.偶發 掃像失敗(沒有影像進來) 更換過影像擷取卡、Trigger卡、Trigger訊號穩定 2.6/7仍偶發掃像失敗，6/8與03SK擷取卡&TTL卡互換，03SK取像下半影像是干擾的雜訊，重新拔插CameraLink與Trigger Cable後，掃像失敗，更換新的擷取卡&TTL卡 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 11 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦11¦Machine_046¦UNKNOWN
2019-06-10 00:00:00 | Cust_009 | Machine_046 | 光源系統 | 光源控制器 | 舊品光源控制器_藍光閃爍 | 舊品光源控制器_藍光閃爍 |  | 發生日期: 2019-06-10 客戶: Cust_009 機台編號: Machine_046 問題分類: 光源系統 關鍵元件: 光源控制器 問題現象: 舊品光源控制器_藍光閃爍 維修處理: 更換硬體: 光源控制器 PC-24V60W-2-SR | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 12 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦12¦Machine_046¦2019-06-10
2019-06-11 00:00:00 | Cust_009 | Machine_046 | 光源系統 | VLS, 光控, 光源控制器, 影像擷取卡, 相機 | 機台不動時 | 重灌驅動後OK |  | 發生日期: 2019-06-11 客戶: Cust_009 機台編號: Machine_046 問題分類: 光源系統 關鍵元件: VLS, 光控, 光源控制器, 影像擷取卡, 相機 問題現象: 機台不動時，光源閃爍 裝上廠商維修後的光控仍會閃爍(紅光) VLS顯示相機連線失敗，SISO也讀取不到卡 裝置管理員有抓到四代卡但有驚嘆號警示符號 重灌驅動後OK 維修處理: 更換硬體: 光源控制器 PC-24V60W-2-SR 影像擷取卡(四代) | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 13 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦13¦Machine_046¦2019-06-11
2019-06-13 00:00:00 | Cust_015 | Machine_047 | 其他/未分類 | CCD | 重覆掃像影像定位點會飄移200um以上 | 最後發現為LineScan CCD的延伸環等鏡組未鎖固 |  | 發生日期: 2019-06-13 客戶: Cust_015 機台編號: Machine_047 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: CCD 問題現象: 重覆掃像影像定位點會飄移200um以上 聯軸器、馬達剛性皆請組測確認後，最後發現為LineScan CCD的延伸環等鏡組未鎖固 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 14 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦14¦Machine_047¦2019-06-13
2019-06-10 00:00:00 | Cust_021 | Machine_048 | 訊號與干擾 | CCD, VLS | 上CCD掃像掃像起使點飄移 | 6/17 重灌Windows系統 觀察中 目前順暢 |  | 發生日期: 2019-06-10 客戶: Cust_021 機台編號: Machine_048 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, VLS 問題現象: 上CCD掃像掃像起使點飄移 DAQ量測訊號後發現為trigger不穩定，外接trigger線後穩定 請明傑重配線後OK VLS進建料視窗後拖曳影像或拉ROI畫面感覺很LAG 6/17 重灌Windows系統 觀察中 目前順暢 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 15 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦15¦Machine_048¦2019-06-10
UNKNOWN | Cust_009 | Machine_049 | 光源系統 | RS232, 光控, 光源控制器 | 1.程式更換或機台跑一陣子 | 至10/20尚未再有問題出現 |  | 發生日期: UNKNOWN 客戶: Cust_009 機台編號: Machine_049 問題分類: 光源系統 關鍵元件: RS232, 光控, 光源控制器 問題現象: 1.程式更換或機台跑一陣子，藍光會無法控制，且二台幾乎同一時間出現問題，將紅藍光控互換也是藍光無法控制 2.當問題出現時，只要把光源控制器後面線路全部拔起來，再接回去，就可正常動作，但跑一陣子又會無法控制 3.將所有光源控制器後面有接線的線路全部拉出不放在線槽內，尤其是RS232 Cable拉出線槽，然後再把IPC後面的紅藍光RS232 Cable互換，若下次會有光源無法控制，應該要變成紅光無法控制，至10/20尚未再有問題出現 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 16 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦16¦Machine_049¦UNKNOWN
2019-10-01 00:00:00 | Cust_011 | Machine_050 | 光源系統 | RS232, 光控 | 電腦重開機後 | 目前配置 前站2D一顆光控 (USB轉RS232) LineScan兩顆光控 (接主板接口) 後站檢偏移一顆控制器 (USB轉RS232) |  | 發生日期: 2019-10-01 客戶: Cust_011 機台編號: Machine_050 問題分類: 光源系統 關鍵元件: RS232, 光控 問題現象: 電腦重開機後，無法控制光源亮暗。光控重開後變為可控 交換測試RS232孔位後，確認為主機版的孔位有問題 使用USB轉RS232替換掉 維修處理: 目前配置 前站2D一顆光控 (USB轉RS232) LineScan兩顆光控 (接主板接口) 後站檢偏移一顆控制器 (USB轉RS232) 更換硬體: 主機板RS232孔位 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 17 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦17¦Machine_050¦2019-10-01
2019-10-16 00:00:00 | Cust_017 | Machine_051 | 訊號與干擾 | CCD, Trigger卡 | 16K LineScan 無法取像 | 16K LineScan 10um 最大掃像速度:V=360mm/sec 15um 最大掃像速度:V=500mm/sec |  | 發生日期: 2019-10-16 客戶: Cust_017 機台編號: Machine_051 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, Trigger卡 問題現象: 16K LineScan 無法取像 量測trigger訊號來源正常，trigger卡交換測試正常。 最後確認為掃像速度問題(LineScan CCD 硬體極限問題，最大速度詳右表格) 維修處理: 16K LineScan 10um 最大掃像速度:V=360mm/sec 15um 最大掃像速度:V=500mm/sec 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 18 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦18¦Machine_051¦2019-10-16
2019-10-19 00:00:00 | Cust_001 | Machine_039 | 光源系統 | RS232, 光控 | 1.Handler開批後 | 需重新建料 |  | 發生日期: 2019-10-19 客戶: Cust_001 機台編號: Machine_039 問題分類: 光源系統 關鍵元件: RS232, 光控 問題現象: 1.Handler開批後，藍光無法控制(全亮)，在未開批前，光源控制皆正常 2.將藍光光控後面的RS232 Cable拉出線槽後，已可正常產生，但之前的job，可能因當下藍光已經無法控制，造成亮度與現在正常控制不同，無法生產，需重新建料 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 19 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦19¦Machine_039¦2019-10-19
2019-11-01 00:00:00 | Cust_001 | Machine_001 | 取像異常 | CCD | 1.視覺無法取像-最後發現非高速卡(4xmo-c) | mcf檔參數修改後OK |  | 發生日期: 2019-11-01 客戶: Cust_001 機台編號: Machine_001 問題分類: 取像異常 關鍵元件: CCD 問題現象: 1.視覺無法取像-最後發現非高速卡(4xmo-c)，更換後能正常取像 2.視覺無法取像-mcf檔width >8192(CCD 8K)故取像失敗，mcf檔參數修改後OK 維修處理: 更換硬體: 軟體 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 20 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦20¦Machine_001¦2019-11-01
2019-12-03 00:00:00 | Cust_001 | Machine_052 | 光源系統 | 光控, 光源控制器 | 1.使用Strobe功能時 | 光控型號PC-24V24W-2-SR |  | 發生日期: 2019-12-03 客戶: Cust_001 機台編號: Machine_052 問題分類: 光源系統 關鍵元件: 光控, 光源控制器 問題現象: 1.使用Strobe功能時，軟體下命令亮度0時，光源仍會微量且閃爍 2.解決方式->煥光控即無問題 維修處理: 光控型號PC-24V24W-2-SR 更換硬體: 光源控制器 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 21 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦21¦Machine_052¦2019-12-03
2020-03-05 00:00:00 | Cust_012 | Machine_053 | 光源系統 | RS232, 光控, 線材 | 1.DMreader 無法控制光源亮度(可以strobe) | Com3→換到Com4 |  | 發生日期: 2020-03-05 客戶: Cust_012 機台編號: Machine_053 問題分類: 光源系統 關鍵元件: RS232, 光控, 線材 問題現象: 1.DMreader 無法控制光源亮度(可以strobe)，更換過光控、RS232線材皆無效。 2.最後交叉測試電腦Comport，驗證出電腦comport有問題 解決方式：打開電腦，更換comport接線位置，Com3→換到Com4 維修處理: 更換硬體: 主機板RS232孔位 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 22 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦22¦Machine_053¦2020-03-05
2020-03-13 00:00:00 | Cust_001 | Machine_054 | 光源系統 | CCD, RS232 | 1.上CCD光源切換失敗 | 經新耀光查修為板子內有短路造成 | 線路短路 | 發生日期: 2020-03-13 客戶: Cust_001 機台編號: Machine_054 問題分類: 光源系統 關鍵元件: CCD, RS232 問題現象: 1.上CCD光源切換失敗，經交叉測試為紅光造成無法RS232通訊控制，經新耀光查修為板子內有短路造成 維修處理: 更換硬體: 光源 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 23 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦23¦Machine_054¦2020-03-13
2020-08-05 00:00:00 | Cust_022 | Machine_055 | 訊號與干擾 |  | 該機型正常trigger電壓:24V | 訊號另外接虛擬軸給Area Scan用 | 訊號線路「並聯」給AreaScan trigger用 | 發生日期: 2020-08-05 客戶: Cust_022 機台編號: Machine_055 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: N/A 問題現象: 該機型正常trigger電壓:24V，由於訊號線路「並聯」給AreaScan trigger用，導致電壓不足(約18V)LineScan無法成像。 [解決方式] 訊號另外接虛擬軸給Area Scan用 維修處理: 更換硬體: Trigger訊號 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 24 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦24¦Machine_055¦2020-08-05
2020-08-25 00:00:00 | Cust_017 | Machine_056 | 光源系統 | 光控, 光源控制器 | 1.使用Strobe功能時 | 光控型號PC-24V60W-2-SR |  | 發生日期: 2020-08-25 客戶: Cust_017 機台編號: Machine_056 問題分類: 光源系統 關鍵元件: 光控, 光源控制器 問題現象: 1.使用Strobe功能時，軟體下命令亮度0時，光源仍會微量 2.解決方式->煥光控即無問題 OR 請供應商調整光控阻抗 維修處理: 光控型號PC-24V60W-2-SR 更換硬體: 光源控制器 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 25 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦25¦Machine_056¦2020-08-25
2020-08-28 00:00:00 | Cust_017 | Machine_056 | 取像異常 | VLS | 影像錯位 (影像的尾端 | 2.C:\Program Files\MVTec\HALCON-12.0\bin | 使用halcon 12.0.3 dll所造成 | 發生日期: 2020-08-28 客戶: Cust_017 機台編號: Machine_056 問題分類: 取像異常 關鍵元件: VLS 問題現象: 問題：影像錯位 (影像的尾端,包含到起始端影像，如右圖) 1.發生於VLS v1.2.8.6 or v1.3.0.x 原因：使用halcon 12.0.3 dll所造成 解決方式 將 halcon-12.0.4.2-windows-x64 update.rar的bin資料夾內容直接覆蓋於下路徑 2.C:\Program Files\MVTec\HALCON-12.0\bin 維修處理: 更換硬體: 影像錯位 異常 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 26 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦26¦Machine_056¦2020-08-28
UNKNOWN | Cust_011 | Machine_057 | 訊號與干擾 | CCD, VLS | VLS show取像失敗 | ※LineScan曝光時間過長導致(exposure time:沒設定為50us)導至取像失敗※ | (exposure time:沒設定為50us)導至取像失敗※ LineScan CCD | 發生日期: UNKNOWN 客戶: Cust_011 機台編號: Machine_057 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, VLS 問題現象: 問題：VLS show取像失敗,且Log顯示trigger收取不足。 1.使用Device Test 搭 MicroDisplay 能取像成功。 2.使用示波器與DAQ卡皆能量到正常的訊號與訊號數量。 (不管是DeviceTest or Handler送訊號皆量測正常) 3.電腦也跟SSST22003TS交換測試，仍然掃像失敗 4.Handler掃像速度放很慢，搭配VLS取像則成功 解決方式 ※LineScan曝光時間過長導致(exposure time:沒設定為50us)導至取像失敗※ 維修處理: 更換硬體: LineScan CCD (Ned) | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 27 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦27¦Machine_057¦UNKNOWN
UNKNOWN | Cust_015 | Machine_058 | 訊號與干擾 | Trigger卡, VLS | VLS show取像失敗 | 2. EtherCat 需跨接Load(附載:電組)訊號才會是正常方波 |  | 發生日期: UNKNOWN 客戶: Cust_015 機台編號: Machine_058 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: Trigger卡, VLS 問題現象: 問題：VLS show取像失敗,且Log顯示trigger收取不足。 1. EtherCat DO0 ( Digital output 0 ) 送出的訊號異常。 2. Opto trigger卡的輸入(第1、2腳指撥往上)切成差動訊號。(應為開集極訊號-第1、2腳指撥往下) 解決方式 1. 24V Opto trigger卡-指撥設定錯誤導致，設定為全部撥下，才能正常取像 2. EtherCat 需跨接Load(附載:電組)訊號才會是正常方波。 維修處理: 更換硬體: Opto (trigger卡) | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 28 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦28¦Machine_058¦UNKNOWN
2021-03-29 00:00:00 | Cust_015 | Machine_059 | 訊號與干擾 | CCD, VLS | 雙面產生 | 取像正常 |  | 發生日期: 2021-03-29 客戶: Cust_015 機台編號: Machine_059 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, VLS 問題現象: 問題：雙面產生，約掃像6次，會出現1次影像錯亂問題。 1.更換擷取卡、Commcan/Runtime Driver卸下重新安裝，問題一樣。 2.使用Halcon 12.0.1(原Halcon 12.0.4.2)，問題一樣。 3.更換Machine_01013006SR測試OK IPC，問題一樣。 4.單面產生，不會出現影像錯亂問題(取樣>100次)。 5.VLS不轉圖，不檢測，直接掃像後顯示在畫面上，問題一樣。 6.更換CCD，問題一樣。 7.外接Trigger Cable，取像正常。 維修處理: 更換硬體: Trigger Cable | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 29 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦29¦Machine_059¦2021-03-29
2021-04-10 00:00:00 | Cust_015 | Machine_060 | 光源系統 | 光源控制器 | 手動旋鈕到低亮度時 | ※請廠商來更換光源控制器※ |  | 發生日期: 2021-04-10 客戶: Cust_015 機台編號: Machine_060 問題分類: 光源系統 關鍵元件: 光源控制器 問題現象: 手動旋鈕到低亮度時，光源會閃爍 (分類機的四支藍光皆會) 解決方式 ※請廠商來更換光源控制器※ 維修處理: 更換硬體: 光源控制器 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 30 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦30¦Machine_060¦2021-04-10
2021-05-05 00:00:00 | Cust_015 | Machine_061 | 光源系統 | Relay | 在Handler介面將光源Relay ON時 | 已自行修改配線 | 配線商將Relay A/B接點 接反 | 發生日期: 2021-05-05 客戶: Cust_015 機台編號: Machine_061 問題分類: 光源系統 關鍵元件: Relay 問題現象: 問題：在Handler介面將光源Relay ON時，光源會暗掉。 (控制相反) 原因： 配線商將Relay A/B接點 接反。 5/5耿瑋詢問明傑修改方式，已自行修改配線。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 31 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦31¦Machine_061¦2021-05-05
2021-05-11 00:00:00 | Cust_015 | Machine_062 | 光源系統 |  | Machine_010 - new 8K LineScan (4S mode) 紅、藍光各開15%時 | 導致光打不進sensor 進而影響影像亮度 | 治具長度為157.5mm | 發生日期: 2021-05-11 客戶: Cust_015 機台編號: Machine_062 問題分類: 光源系統 關鍵元件: N/A 問題現象: Machine_010 - new 8K LineScan (4S mode) 紅、藍光各開15%時， 台車灰階可到50(如右圖)。 但Machine_062 影像亮度明顯與上述不同，且光源各開到100%，成像效過不會過曝 (正常來講要過曝)。 原因：治具長度為157.5mm，機台上治具實際為147.5mm導致光源角度過高，導致光打不進sensor 進而影響影像亮度 維修處理: 更換硬體: 光源治具 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 32 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦32¦Machine_062¦2021-05-11
2021-05-14 00:00:00 | Cust_015 | Machine_063 | 其他/未分類 |  | Handler開批時 | 目前另使用USB轉COM Port排除問題 |  | 發生日期: 2021-05-14 客戶: Cust_015 機台編號: Machine_063 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: N/A 問題現象: Handler開批時，COM1失能 目前另使用USB轉COM Port排除問題 維修處理: 更換硬體: COM Port | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 33 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦33¦Machine_063¦2021-05-14
2021-05-27 00:00:00 | Cust_015 | Machine_064 | 其他/未分類 |  | Handler開批時 | 偏向主機板問題 |  | 發生日期: 2021-05-27 客戶: Cust_015 機台編號: Machine_064 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: N/A 問題現象: Handler開批時，COM3失能 目前另使用USB轉COM Port排除問題 Hnadler人員程式查明，無與COM Port衝突，偏向主機板問題 維修處理: 更換硬體: COM Port | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 34 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦34¦Machine_064¦2021-05-27
2021-07-19 00:00:00 | Cust_023 | Machine_065 | 光源系統 | CCD, 光控, 光源控制器 | 上下CCD取像亮度差異過大(至少差20%以上) | 與上CCD取像亮度差異相近 |  | 發生日期: 2021-07-19 客戶: Cust_023 機台編號: Machine_065 問題分類: 光源系統 關鍵元件: CCD, 光控, 光源控制器 問題現象: 上下CCD取像亮度差異過大(至少差20%以上)，將下CCD亮度過大的光控，更換其它光控，與上CCD取像亮度差異相近 維修處理: 更換硬體: 光源控制器 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 35 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦35¦Machine_065¦2021-07-19
2021-07-20 00:00:00 | Cust_023 | Machine_065 | 訊號與干擾 | CCD, 線材 | 背面(下CCD)偶發-LineScan取像失敗 | 11次取像失敗 | 生產時 | 發生日期: 2021-07-20 客戶: Cust_023 機台編號: Machine_065 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, 線材 問題現象: 背面(下CCD)偶發-LineScan取像失敗 DAQ量測訊號數量正常，但取像失敗 供料手臂放料瞬間 有量測到訊號(雜訊) 最後控工在 供料手臂的繼電器加上火花消除器，異常頻率減少很多。 出機至今，仍有偶發性取像失敗情況 出機前時常取像失敗，因為生產時，在上下取料時，都會有突波訊號進來 (還沒進行掃像時)，最後是加火花消除器，取像3000次OK 才出機 7/23 發生Machine_065 取像失敗異常，約50片會出現一次， 最後把上下CCD的Trigger線拉出線槽外， 昨天已跑了約3千片沒有在發生異常， (Machine_059也是取像異常，把Trigger線拉出線槽外後就正常) 2022 9/1 11:26加裝OVP與線後 2022 9/1 12:00 ~9/7 15:47取像91788次，16次取像失敗 2022 9/14 15:00更換OVP到4XMO-C有隔離線材 2022 9/14 15:10 ~9/22 23:59取像53332次，11次取像失敗 維修處理: 更換硬體: 偶發 取像失敗問題 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 36 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦36¦Machine_065¦2021-07-20
2022-01-27 00:00:00 | Cust_002 | Machine_066 | 光源系統 | RS232 | 1.實體COM Port無法使用 | 電腦重開即可 |  | 發生日期: 2022-01-27 客戶: Cust_002 機台編號: Machine_066 問題分類: 光源系統 關鍵元件: RS232 問題現象: 1.實體COM Port無法使用，故光源無法控制 2.使用Usb轉RS232，可以使用 3.供應商現場處理為隱藏裝置占用到Comport，全部將隱藏裝置刪除(PS：不可勾選「刪除此裝置的驅動程式軟體」 )，電腦重開即可 維修處理: 更換硬體: 主機板AIMB-787 COM Port | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 37 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦37¦Machine_066¦2022-01-27
2022-01-27 00:00:00 | Cust_002 | Machine_067 | 訊號與干擾 | CCD, PCIe, TTL卡, VLS | 1.取像的末端會固定區域全黑 | 才產生此問題 |  | 發生日期: 2022-01-27 客戶: Cust_002 機台編號: Machine_067 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, PCIe, TTL卡, VLS 問題現象: 1.取像的末端會固定區域全黑，但21SR跟22SR區域大小不同 2.OVP模組移除，問題一樣 3.Halcon、microDisplay、CommCam Tool刪除，重新安裝問題一樣 4.更換Trigger Cable、Camera Cable、TTL卡、擷取卡、CCD問題一樣 5.VLS通訊+microDisplay取像，問題一樣 6.PCIe換其它插槽測試，取像正常 結論：因主機板PCIe x4有4組，但其中一組僅PCIe x1，故頻寬不夠，才產生此問題 維修處理: 更換硬體: 主機板AIMB-787 PCIe | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 38 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦38¦Machine_067¦2022-01-27
2022-02-07 00:00:00 | Cust_002 | Machine_068 | 訊號與干擾 | CCD, VLS | 1.下CCD取像失敗 | 待測 |  | 發生日期: 2022-02-07 客戶: Cust_002 機台編號: Machine_068 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, VLS 問題現象: 1.下CCD取像失敗，SisoV count固定16002正確，取像寬度16000pixel 2.Handler trigger送17002，有取像，但影像的啟始端會左右偏移 3.上下CCD站使用的擷取卡互換，問題一樣 4.VLS通訊+microDisplay取像，問題一樣 5.更換Camera Cable、CCD、OVP模組移除，問題一樣 6.更換4XMO，問題一樣 7.handler系統第一次導入C#，下CCD取像的啟始位置才加速度，所以造成影像左右偏移 8.取像失敗，可能為馬達在加速度時，快速衝到最高峰時，可能速度過快，比曝光時間50us更快，造成CCD部份pulse miss，可測試曝光時間降低時，是不是就正常，待測 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 39 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦39¦Machine_068¦2022-02-07
2022-02-09 00:00:00 | Cust_002 | Machine_069 | 光源系統 | CCD, RS232 | 光源無法控制 | 吸平後檢測左右二側差異小於1pixel | 載台真空有分4區與6區差異 | 發生日期: 2022-02-09 客戶: Cust_002 機台編號: Machine_069 問題分類: 光源系統 關鍵元件: CCD, RS232 問題現象: 光源無法控制 1.USB轉RS232有裝上，但在裝置管理員確沒有看到Driver 2.重新開機，Driver就有安裝上，但Comport衝突 3.設定COM連接埠號碼，卻發生在裝置管理員沒使用的COM(開啟顯示隱藏裝置)，卻被使用中，若強制變更，仍無法控制 4.解除安裝，再重新安裝即可 1.校正CCD傾斜，發現載台的左右二側差異大於3pixel以上 2.A/B台車都差異大約3pixel，不太可能同時二個載台都不平 3.發現校正片Y軸最下方沒有吸平，因為載台真空有分4區與6區差異，所以真空沒全部開啟，吸平後檢測左右二側差異小於1pixel 維修處理: 更換硬體: COM Port 載台真空 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 40 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦40¦Machine_069¦2022-02-09
2022-03-01 00:00:00 | Cust_014 | Machine_070 | 取像異常 | CCD | 後站LineScan突然無法取像 | 最後換一顆CCD才正常 |  | 發生日期: 2022-03-01 客戶: Cust_014 機台編號: Machine_070 問題分類: 取像異常 關鍵元件: CCD 問題現象: 後站LineScan突然無法取像 1.LineScan燈號異常(橘燈)，變壓器的溫度，感覺沒有過電 2.發現前後站LineScan使用的變壓器長不一樣 3.換一顆變壓器，等綠色燈後，掃像正常 4. 換變壓器後仍有發生取像失敗，最後換一顆CCD才正常 維修處理: 更換硬體: CCD | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 41 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦41¦Machine_070¦2022-03-01
2022-03-09 00:00:00 | Cust_013 | Machine_028 | 取像異常 | CCD, 五代卡 | 五代卡顯示count正確 (數量32502>影像長度32500) | 切為4S就可正常掃像 | CCD Sensor Mode 切到2S導致 | 發生日期: 2022-03-09 客戶: Cust_013 機台編號: Machine_028 問題分類: 取像異常 關鍵元件: CCD, 五代卡 問題現象: 五代卡顯示count正確 (數量32502>影像長度32500) 但卻掃像失敗 原因: CCD Sensor Mode 切到2S導致，正確為4S。 切為4S就可正常掃像。 維修處理: 更換硬體: LineScan CCD (e2v 16K) | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 42 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦42¦Machine_028¦2022-03-09
2022-03-30 00:00:00 | Cust_013 | Machine_071 | 訊號與干擾 | RS232, 光控 | 電腦關機後 難以重啟 | 更換後即正常 |  | 發生日期: 2022-03-30 客戶: Cust_013 機台編號: Machine_071 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: RS232, 光控 問題現象: 問題：電腦關機後 難以重啟 查修過程： 1. 整台電腦更換即正常(與Machine_128交換)。 2. 電腦 僅插上基本IO(螢幕、鍵盤、CameraLink、Trigger線) 開機正常。 3. 而後插上所有接線後 開機異常，電腦的電源供應器需斷電兩次 方能開啟主機。 4. 同世成、家吉、耿瑋查修，發現RS232(光控)接線脫落 開機即正常。 解決方式：不使用主機板延長之RS232接頭，改用USB轉RS232，更換後即正常。 維修處理: 更換硬體: 主機板 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 43 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦43¦Machine_071¦2022-03-30
2022-03-30 00:00:00 | Cust_024 | Machine_072 | 光源系統 |  | 影像重校FFC後仍有不均 | 解決方式：換貨… ( 3/31 育胺 有寄檔片更換仍無用) |  | 發生日期: 2022-03-30 客戶: Cust_024 機台編號: Machine_072 問題分類: 光源系統 關鍵元件: N/A 問題現象: 影像重校FFC後仍有不均 測試後僅有紅光會發生不均 觀察光源直線度，發現尾端分岔導致 數量： Machine_073 -紅光一支 SSST20009TC-藍光兩支 解決方式：換貨… ( 3/31 育胺 有寄檔片更換仍無用) 維修處理: 更換硬體: LL-20353 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 44 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦44¦Machine_072¦2022-03-30
UNKNOWN | Cust_025 | Machine_073 | 取像異常 | CCD, PCIe, VLS | 偶發下 LineScan 掃像失敗 | 無問題 |  | 發生日期: UNKNOWN 客戶: Cust_025 機台編號: Machine_073 問題分類: 取像異常 關鍵元件: CCD, PCIe, VLS 問題現象: 問題：偶發下 LineScan 掃像失敗。 測試過程： 1.多次重啟VLS搭配掃像，背面有機會掃像失敗。 頻率約 5次重啟會有1次掃像失敗。 2.卡片對掉PCIe 位置，原偶發下CCD掃像失敗，變為偶發上CCD掃像失敗，研判插槽有問題，故請研華工程師協助查修。 3. 4/11經查修。 3.1 Runtime原本使用v5.4.1.2（此版沒有提到支援Win10），之後更新v5.7.0，一樣問題。 3.2 Siso AD4-CL + Win10企業版 3台出機皆無問題，Siso mE5 marathon ACL + Win10專業版 3台出機皆無問題，故懷疑卡片韌體與 win10專業版搭配有問題。 4. 更換 為mE5 marathon ACL + Win10專業版 測試，無問題。 維修處理: 更換硬體: 工業電腦 (win10專業版) + Siso AD4-CL | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 45 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦45¦Machine_073¦UNKNOWN
2022-04-14 00:00:00 | Cust_015 | Machine_074 | 光源系統 | RS232, 光控, 光源控制器 | 2D前後站光源無法控制 | 故更換一條後 即正常 |  | 發生日期: 2022-04-14 客戶: Cust_015 機台編號: Machine_074 問題分類: 光源系統 關鍵元件: RS232, 光控, 光源控制器 問題現象: 問題：2D前後站光源無法控制 Handler 為BCB版本的機台，開批後有機會讓 光源無法控制 故無法控制的光源控制器會接 "USB轉RS232" 來避免Comport被佔用。 此光控已接 轉接線(USB轉RS232)但仍無法控制 轉接線手摸會發燙，故更換一條後 即正常 維修處理: 更換硬體: USB轉RS232 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 46 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦46¦Machine_074¦2022-04-14
2022-04-28 00:00:00 | Cust_014 | Machine_075 | 其他/未分類 | VLS, 影像擷取卡 | 虛擬comport 無法與 影像擷取卡comport連線 | (虛擬com10 <->對port 1 就可以連線了) |  | 發生日期: 2022-04-28 客戶: Cust_014 機台編號: Machine_075 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: VLS, 影像擷取卡 問題現象: 問題：虛擬comport 無法與 影像擷取卡comport連線。 解決方式： 1. 開起一遍 VLS 2. 開啟一遍 siso ,正背面live取像 ( GraberControll) 再開啟ClSerCOMWrapper 設定連線 (虛擬com10 <->對port 1 就可以連線了) 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 47 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦47¦Machine_075¦2022-04-28
2022-04-28 00:00:00 | Cust_014 | Machine_075 | 光源系統 | CCD, 光控, 光源控制器, 線材 | 藍光光源閃爍 | 改線後 即正常 |  | 發生日期: 2022-04-28 客戶: Cust_014 機台編號: Machine_075 問題分類: 光源系統 關鍵元件: CCD, 光控, 光源控制器, 線材 問題現象: 問題： 藍光光源閃爍，且光控器前方 "指示燈"同樣有亮滅情況(疑似過載) Two Channel 光控，channel 2 旋鈕調到90~100%，兩支光源即會開始閃爍。 查修過程： 1.換光源控制器無效 2.打算更換光源，外接時正常。 接上機台延長線時 則可還原狀況。 3. 故更換光源延長線，狀況即改善。 解決方式： "一站LineScan" 配的光源延長線有四條，下CCD站配的光源只有三條，故更換多的延長線。異常線材剪掉避免日後誤用。 真因：延長線一端的 電流偵測腳位 與 正極 皆反導致。 (右圖 紅框處為正常的接線 示意圖) 問題：strobe 無法控制 (繼電器可正常on/off) 查修過程： 單獨插拔strobe 皆正常，但繼電器的B接點並聯出的Strobe 正負端混接，故接上多個光源控器器後無法開關控制。(使用三用電錶查出 正負極並連時接反了) 解決方式： 改線後 即正常。 維修處理: 更換硬體: 光源延長線 Strobe 接線 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 48 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦48¦Machine_075¦2022-04-28
2022-04-29 00:00:00 | Cust_013 | Machine_076 | 訊號與干擾 | OVP卡 | 取像失敗 | 故訊號突波會被濾掉 | 有OVP卡 | 發生日期: 2022-04-29 客戶: Cust_013 機台編號: Machine_076 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: OVP卡 問題現象: 問題：取像失敗，Trigger Count 32502(正確) 經查修： 1.將mcf取像長度改為2000，有影像進來，但位置卻在載台的1/3區域，非載台的前端 2.點位重新設定，問題沒改善 3.將改送45000pulse，有影像進來，但影像最右邊(前端)，會左右位移，可大到差異100pixel 4.最後為接到CMP+(正確為CMP-)，因為有OVP卡，故訊號突波會被濾掉 維修處理: 更換硬體: Trigger Cable接線 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 49 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦49¦Machine_076¦2022-04-29
2022-05-05 00:00:00 | Cust_013 | Machine_076 | 訊號與干擾 | RS232, VLS, 線材 | 掃像時 VLS顯示光源1切換失敗 | (異常線材 測試結果為USB接頭接觸不良 裝置抓不到導致) | ) USB轉4port RS232 | 發生日期: 2022-05-05 客戶: Cust_013 機台編號: Machine_076 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: RS232, VLS, 線材 問題現象: 問題：掃像時 VLS顯示光源1切換失敗。 查修過程：裝置管理員看不到USBtoSerialCommPort裝置，USB port換孔位也無用。新接一條"USB轉4port RS232" 可抓到裝置，故研判是線材異常。 解決方式：重換一條"USB轉4port RS232" 。(異常線材 測試結果為USB接頭接觸不良 裝置抓不到導致) 維修處理: 更換硬體: USB轉4port RS232 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 50 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦50¦Machine_076¦2022-05-05
2022-05-26 00:00:00 | Cust_004 | Machine_016 | 訊號與干擾 | 線材 | 校正光源角度時 | 無法還原當下狀況 |  | 發生日期: 2022-05-26 客戶: Cust_004 機台編號: Machine_016 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: 線材 問題現象: 校正光源角度時，上LineScan live成像異常(雜訊嚴重)且影像不連續(16384 pixel 分成兩張成像) 測試方式：重插拔 CameraLink 數次，並確認A/B port 有無接錯，某次重插拔後突然成像就正常了。 懷疑是訊號干擾或線材異常導致，無法還原當下狀況。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 51 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦51¦Machine_016¦2022-05-26
2022-08-18 00:00:00 | Cust_012 | Machine_077 | 光源系統 | VLS | Machine_01011030SR視覺QC時 | 若異常則發警告並停機 |  | 發生日期: 2022-08-18 客戶: Cust_012 機台編號: Machine_077 問題分類: 光源系統 關鍵元件: VLS 問題現象: Machine_01011030SR視覺QC時，發現開批後 首片 燈源有機會不亮 造成成像異常的黑，第二片掃B台車時又正常，第三片掃A台車仍有異常，當下重開批皆能重現此異常，視覺人員觀察為繼電器沒開導致。 電控人員於異常當下手動控制繼電器開啟時，LineScan光源無法正常開啟。但 Handler 與VLS重啟後則又都正常，無法重現異常狀況。 Machine_01011029SR 發生1次 Machine_01011030SR 發生6次 對策：BCB Handler 新增掃像前/後的繼電器狀態確認，若異常則發警告並停機。 維修處理: 更換硬體: 繼電器 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 52 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦52¦Machine_077¦2022-08-18
2022-08-18 00:00:00 | Cust_012 | Machine_078 | 光源系統 | CCD | 1.一直以來校正FFC後 | 重校 黑平衡後才消除) |  | 發生日期: 2022-08-18 客戶: Cust_012 機台編號: Machine_078 問題分類: 光源系統 關鍵元件: CCD 問題現象: 1.一直以來校正FFC後，Ned 的成像在低亮度的情況下，會出現 雙條紋現象 (如右圖所示) 2.同代理商-奧騰 照原廠建議，使用卡片觸發-連續取像，搭配 重校 黑平衡， 此現象才消除。 (原本 固定座標 X=550pixel 處 會有雙條紋， 重校 黑平衡後才消除) 維修處理: 更換硬體: Ned 8K LineScan CCD | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 53 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦53¦Machine_078¦2022-08-18
2022-11-22 00:00:00 | Cust_009 | Machine_009 | 訊號與干擾 | CCD, 五代卡 | 1. 11/21 背面仍掃像成功 | 11/23、24、25、28、29、30重啟空跑皆無問題 |  | 發生日期: 2022-11-22 客戶: Cust_009 機台編號: Machine_009 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, 五代卡 問題現象: 1. 11/21 背面仍掃像成功，11/22 重新送電後 則每次都掃像失敗( 包含 手動與自動掃像)，五代卡紀錄的訊號數量正常且足夠，重啟Handler 與 視覺程式皆無效。 2. 組測發現 下CCD燈號異常(橘燈)，重插拔電源後，等指示燈 改為綠色閃爍，重啟程式則正常取像。 待組測驗機完，重送電 看能否重現!!當天重啟大電-正常 11/23、24、25、28、29、30重啟空跑皆無問題。 維修處理: OK 更換硬體: e2v 16K LineScan | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 54 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦54¦Machine_009¦2022-11-22
2022-11-30 00:00:00 | Cust_009 | Machine_079 | 訊號與干擾 | CCD, OVP卡, 線材 | 觀察視覺LOG | 實為訊號干擾 | 流程過早下取像命令 | 發生日期: 2022-11-30 客戶: Cust_009 機台編號: Machine_079 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, OVP卡, 線材 問題現象: 觀察視覺LOG,有發現 Trigger Lose 、Trigger 為 0 的問題 11/28 請明傑外拉 4xmo到OVP卡 之間的線材，空跑測試 詳 "工作表1"↓↓統計結果 *Count 0 的可能原因： 流程過早下取像命令, 中間有等待, 手臂超過10sec 才動作,導致TimeOut 取像失敗 *Count Lose 的可能原因：訊號干擾 *CCD1、CCD2 Count足夠 卻掃像失敗 的可能原因：訊號數量雖足夠,但非有效訊號導致取像失敗, 實為訊號干擾 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 55 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦55¦Machine_079¦2022-11-30
UNKNOWN | Cust_019 | Machine_080 | 光源系統 | 光源控制器 | TTLM20006 | 觀察中 |  | 發生日期: UNKNOWN 客戶: Cust_019 機台編號: Machine_080 問題分類: 光源系統 關鍵元件: 光源控制器 問題現象: TTLM20006 FFC手動旋鈕控制亮度時，綠光源亮度過低光源會頻繁閃爍 解決方式：更換光源控制器。 TTLM20007 機台空跑掃像時，綠光光源會偶發不亮 此時觀察光源控制器，其Power、CH1、CH2指示燈皆不亮 重啟Power 才恢復正常。 解決方式：更換光源控制器。 維修處理: 觀察中 更換硬體: 光原控制器 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 56 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦56¦Machine_080¦UNKNOWN
2023-06-14 00:00:00 | Cust_026 | Machine_081 | 訊號與干擾 | OVP卡, 五代卡 | 6/13 A/B台車掃像正常 | 更換一張OVP卡後正常 |  | 發生日期: 2023-06-14 客戶: Cust_026 機台編號: Machine_081 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: OVP卡, 五代卡 問題現象: 6/13 A/B台車掃像正常。 6/14 B台車取像失敗(五代卡紀錄Count 0)，A台車掃像正常。 DAQ量測 OVP卡的輸出端 11.15pin：訊號數量正常32502 12.15pin：(斷電DC 24V，仍會量測到連續的雜訊 起初認為是 4xmo-c →OVP 之間的線路受到干擾 外拉後量測，仍有問題。 控工_佳格協助查修，交換OVP輸入端，量測發現 僅有OVP output 12pin 會有雜訊，更換一張OVP卡後正常。 維修處理: OK 更換硬體: OVP 過壓保護卡 輸出12pin 異常 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 57 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦57¦Machine_081¦2023-06-14
2023-05-29 00:00:00 | Cust_025 | Machine_073 | 訊號與干擾 | CCD, Trigger卡 | 5/29 售服_劉鵬程 反應 下LineScan CCD 成像異常會有誤判 | 正常 |  | 發生日期: 2023-05-29 客戶: Cust_025 機台編號: Machine_073 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, Trigger卡 問題現象: 5/29 售服_劉鵬程 反應 下LineScan CCD 成像異常會有誤判，黑條影像。 光源清潔、鏡頭清潔、光源到鏡頭間沒有阻擋物、 CamreaLink Cable重插拔，皆已確認過正常。 6/7 相關物料寄到 (CameraLink Cable、擷取卡、Trigger卡、16K) 6/7 售服_孫成銘 協助去校正FFC，硬補償(補償前右圖2) 暫時解決。 (當下料號光源比例與校正相同，故無發生黑條) (但不同光源比例下，仍有黑條影像) 6/16生產不同料號-黑條異常 更換CameraLink Cable，校正FFC前黑條不見 (右圖3) 重新校正FFC後，正常。 維修處理: 更換硬體: CameraLink Cable | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 58 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦58¦Machine_073¦2023-05-29
2023-08-21 00:00:00 | Cust_025 | Machine_033 | 訊號與干擾 | VLS, 五代卡 | 視覺VLS show取像失敗 | 更換後-正常 |  | 發生日期: 2023-08-21 客戶: Cust_025 機台編號: Machine_033 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: VLS, 五代卡 問題現象: 問題：視覺VLS show取像失敗，且五代卡紀錄Trigger Count 0。 一開始台車速度V=500mm/s 設定錯誤，16K應為360mm/s。 修正掃像速度後仍然取像失敗。 發現Handler 紀錄此異常Log： The Device is not support this function or Internal process failed E0099 CarA。 故猜測為第一張4xmo 卡別非高速觸發4xmo-C 使用ADLink- MotionCreatorPro2.exe 確認卡別 (ID1)第一張4xmo 接A/B台車的卡，應該要是高速觸發4xmo-C 配線商 配錯導致。 更換後-正常。 維修處理: OK 更換硬體: 4xmo 卡別 裝錯 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 59 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦59¦Machine_033¦2023-08-21
2023-08-21 00:00:00 | Cust_025 | Machine_082 | 光源系統 | CCD, 影像擷取卡 | 8/21 發生 16K CCD 成像異常 | 待供應商 回覆 |  | 發生日期: 2023-08-21 客戶: Cust_025 機台編號: Machine_082 問題分類: 光源系統 關鍵元件: CCD, 影像擷取卡 問題現象: 8/21 發生 16K CCD 成像異常 1. 座標4096處發生 亮度差異 2. 影像直向方向 有偶發條紋 CameraLink 重插拔, 更換線 →無效 更換五代影像擷取卡 →無效 更換16K-CCD → OK 8/21已發信給供應商 (霖思科技) 尋求解釋與說明 待供應商 回覆。 維修處理: 更換硬體: 16K-CCD | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 60 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦60¦Machine_082¦2023-08-21
2023-08-21 00:00:00 | Cust_025 | Machine_083 | 訊號與干擾 | PCIe, Trigger卡, 影像擷取卡 | 影像的末端會固定區域全黑 | 成像才正常 |  | 發生日期: 2023-08-21 客戶: Cust_025 機台編號: Machine_083 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: PCIe, Trigger卡, 影像擷取卡 問題現象: 影像的末端會固定區域全黑 microDisplay-microDiagnostics 軟件 PCI Express Speed 顯示驚嘆號 並寫Gen 2x1 Warning: The board could provide higher performance up to PCIe Gen 2 x4. Try rebooting or put the board in a different PCIe slot. 系統提示可更換其他PCIe 插槽，來提供更高的性能. 故將 影像擷取卡與Trigger卡 之間互換插槽位置 PCI Express Speed 才顯示Gen 2 x4 成像才正常。 維修處理: 更換硬體: 主機板AIMB-787 PCIe | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 61 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦61¦Machine_083¦2023-08-21
2023-08-29 00:00:00 | Cust_025 | Machine_084 | 硬體損壞/配線 | PCIe, PCIe插槽, 五代卡, 影像擷取卡, 相機 | 問題1 : microDisplay-microDiagnostics 軟件找不到五代卡裝置 | →解決方式：重新安裝(SiSo) MicroDisplay 5.7.0 |  | 發生日期: 2023-08-29 客戶: Cust_025 機台編號: Machine_084 問題分類: 硬體損壞/配線 關鍵元件: PCIe, PCIe插槽, 五代卡, 影像擷取卡, 相機 問題現象: 問題1 : microDisplay-microDiagnostics 軟件找不到五代卡裝置 ( 先刪除MicroDisplay 5.4.1.2並保留5.7.0 ) →解決方式： 安裝 SiSo win10補丁 問題2：CommCam無法透過五代卡連上相機 (CommCam 介面-沒有SiSo 卡的連接埠選項) ( 更換CameraLink Cable →NG) ( 重安裝CommCam →NG) ( 五代卡交換PCIe插槽→NG) ( 四代影像擷取卡 也連線不上) →解決方式：重新安裝(SiSo) MicroDisplay 5.7.0 維修處理: OK 更換硬體: 五代 影像擷取卡 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 62 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦62¦Machine_084¦2023-08-29
UNKNOWN | Cust_027 | Machine_085 | 訊號與干擾 | PCIe, Trigger卡, 影像擷取卡, 相機 | 12/26 RD試機時 畫面白屏 且卡頓 | 兩台的PCIe Slot 皆要接第一插槽 才可取像成功 |  | 發生日期: UNKNOWN 客戶: Cust_027 機台編號: Machine_085 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: PCIe, Trigger卡, 影像擷取卡, 相機 問題現象: 問題: 12/26 RD試機時 畫面白屏 且卡頓，重啟電腦後 ，即LineScan 取像失敗。 12/26 1.更換新一組"4代影像擷取卡+Trigger卡 "→取像NG。 2.DAQ 量測, 訊號數量正常。 3.示波器量測，訊號波型正常。 4. SiSo 無法取像。 12/27 1. 拔機台 "4代影像擷取卡+Trigger卡" and 新一組"4代影像擷取卡+Trigger卡" 至三樓掃像平台測試正常。 2. 重灌 相機 與 擷取卡 Driver→ 取像NG 。 3. 使用DeviceTest + SiSo → 取像NG。 4. 借用Machine_01021001NRT電腦，搭配機台 "4代影像擷取卡+Trigger卡" → 取像NG 。 5. 更換 影像擷取卡 更換 PCIe Slot (第三插槽 換到 第一插槽) → 取像OK 。 Machine_01021001NRT (主板型號：AIMB-785 Rev:A1) Machine_085 (主板型號：AIMB-788 Rev.A1) 兩台的PCIe Slot 皆要接第一插槽 才可取像成功。 維修處理: 更換硬體: 主機板 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 63 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦63¦Machine_085¦UNKNOWN
2024-06-17 00:00:00 | Cust_028 | Machine_021 | 軟體與驅動 | 五代卡, 影像擷取卡 | OS：Windows 11 | →解決方式： 安裝 SiSo win10補丁 |  | 發生日期: 2024-06-17 客戶: Cust_028 機台編號: Machine_021 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: 五代卡, 影像擷取卡 問題現象: OS：Windows 11 microDisplay-microDiagnostics 軟件找不到五代卡裝置 →解決方式： 安裝 SiSo win10補丁 維修處理: OK 更換硬體: 五代 影像擷取卡 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 64 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦64¦Machine_021¦2024-06-17
2024-08-22 00:00:00 | Cust_013 | Machine_086 | 訊號與干擾 | CCD, OVP卡, Trigger卡, 五代卡 | 1. 正/背面-LineScan取像失敗 (五代卡 紀錄 Count 0 ) | →只能懷疑是 OVP的接線-接觸不良 | 正面取像失敗 | 發生日期: 2024-08-22 客戶: Cust_013 機台編號: Machine_086 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, OVP卡, Trigger卡, 五代卡 問題現象: 1. 正/背面-LineScan取像失敗 (五代卡 紀錄 Count 0 )。 2. Handler掃像 搭配 DAQ量測也計數為 0。 3. 不透過Handler程式 , 使用DeviceTest + DAQ 也量測不到訊號。 4. 請明傑 與電控查修，比對IO表 ex: 台車移動軸-編號"012" , LineScan Trigger線接到"013"(虛擬軸) 明傑修正接線後,DAQ可量測到訊號。 正面仍取像失敗(count 0)，背面取像成功。 5. 正面訊號使用DAQ量測 ex:表定Trigger 16001, DAQ量到 32XXX (訊號多,且不穩定) 正面訊號使用示波器量測，OnTime 10us, 訊號週期40us (皆符合OnTime設定, V=500) ◆縮短取像長度→NG ◆取像速度放慢→NG 6. 稍早只交換 Trigger線(白線)，使上CCD接收"收料手臂"的訊號→成像OK 故上CCD物料(擷取卡,Trigger卡, 白線1)正常 懷疑是 上CCD的OVP卡異常，導致正面取像失敗。 整組線(訊號源、白線)交換測試OVP→變成 正/背面取像正常。 OVP交換回來→ 正/背面也都取像正常。 →只能懷疑是 OVP的接線-接觸不良。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 65 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦65¦Machine_086¦2024-08-22
2024-08-27 00:00:00 | Cust_013 | Machine_086 | 軟體與驅動 | VLS, 影像擷取卡 | 機台送電後(電腦初次開啟時) | 修改後至9/5 -目前皆正常 |  | 發生日期: 2024-08-27 客戶: Cust_013 機台編號: Machine_086 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: VLS, 影像擷取卡 問題現象: 問題：機台送電後(電腦初次開啟時)，打開VLS時，會警示"影像擷取卡Initial Error" 等初始化異常，此時裝置管理員的卡片顯示成驚嘆號且microDiagnostics抓不到卡片 ，隨即重啟電腦後開啟VLS則正常。 耿瑋查修；機台不斷電，只要關機2~3分鐘 重啟第一次即會發生上述問題，馬上重啟電腦則會正常。 觀察軟體抓取狀況：「 裝置 與 microDiagnostics 」 *關機2分鐘後重啟，狀況正常。開啟VLS 卡片初始化時，隨即變成異常。 馬上重啟電腦，狀況正常。開啟VLS ，狀況也正常。 *關機2分鐘後重啟，狀況正常。開啟MicroDisplay - Load mcf檔時，狀況變異常。 故可排除 是程式VLS 初始化造成的裝置異常。 *觀察 正常/異常時的 microDiagnostics 的dll設定。 異常前(關機2分鐘後的第一次開啟電腦) "Active 與 Boot"設定皆是切在AreaGray的選項。 異常時 microDiagnostics 看不到卡片設定 正常時 "Active " 則是切在 FullLineGray選項。 *將16K對應的dll - FullLineGray 設定 "Active Now 、Set as Boot Partition" 。 關機2分鐘後重啟，狀況正常。 觀察2~3天 送電重啟後也正常。 修改後至9/5 -目前皆正常 維修處理: 更換硬體: 影像擷取卡(五代) | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 66 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦66¦Machine_086¦2024-08-27
2024-09-10 00:00:00 | Cust_013 | Machine_086 | 硬體損壞/配線 | CCD, 影像擷取卡 | 正面-成像異常 (如右圖所示 | 成像即正常 |  | 發生日期: 2024-09-10 客戶: Cust_013 機台編號: Machine_086 問題分類: 硬體損壞/配線 關鍵元件: CCD, 影像擷取卡 問題現象: 正面-成像異常 (如右圖所示, 左半邊為正面A放大影像,右邊為 正面B局部圖) *正面A Row 0~4095 成像異常 *正面B Row 0~409X 成像異常 此機台先前拆裝電腦接線後 上CCD-影像擷取卡的 Port A接線 沒有接好，重接鎖固後。成像即正常。 維修處理: OK 更換硬體: CameraLink Cable | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 67 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦67¦Machine_086¦2024-09-10
2025-01-11 00:00:00 | Cust_029 | Machine_087 | 訊號與干擾 |  | 影像發生 直線條紋 (掃像速度V:200mm/s | 暫以現況出機 | 直向條紋 | 發生日期: 2025-01-11 客戶: Cust_029 機台編號: Machine_087 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: N/A 問題現象: 問題：影像發生 直線條紋 (掃像速度V:200mm/s , Pitch: 10um , 曝光時間:20us) 1/11 *該機台 使用V:250 掃像時, 影像尾端會不穩定，故降速到200。機構表示UPH足夠。 *機台掃像軸 使用Encoder送訊號，示波器 量測訊號間隔異常 (忽大忽小) 推測是 此原因造成 曝光不足，故部分Pixel 曝光足:白線 ,部分曝光不足: 黑線 1. Trigger訊號不穩定，掃像速度V降速300→200mm/sec 掃像穩定。 1/13開會討論過，機構表示 V=200mm/sec -機台UPH足夠, → 故此台降速V=200 出機。 2. (使用Encoder的)訊號間隔不穩定導致直向條紋， (用Command 取像) 影像則正常 → 視覺加大曝光時間(曝光-35us)，暫時克服。 3. 光源角度-實際為48度，與設計(表定45度)不符。 → 試機時程過短，暫以現況出機。 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 68 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦68¦Machine_087¦2025-01-11
2025-02-14 00:00:00 | Cust_030 | Machine_088 | 光源系統 | 光控, 光源控制器 | 光控 PC 24V24W 2 SR | 解決 |  | 發生日期: 2025-02-14 客戶: Cust_030 機台編號: Machine_088 問題分類: 光源系統 關鍵元件: 光控, 光源控制器 問題現象: 光控 PC 24V24W 2 SR 光源 CRH 2850R2 機台前站2D的光源，旋鈕亮度調大時 會有階段性的變亮 (非線性漸亮)的問提 2/17 請 新耀光_育銨 現場更換光控後→正常。 現場拆光控，發現是IC裝錯導致。已跟供應商1換1，解決。 維修處理: OK 更換硬體: 光源控制器 PC 24V24W 2 SR | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 69 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦69¦Machine_088¦2025-02-14
2025-09-02 00:00:00 | Cust_031 | Machine_089 | 訊號與干擾 | OVP卡, 五代卡, 影像擷取卡 | 機台偶發-取像失敗 (但 五代卡紀錄之 Trigger Count 32502-足夠) | 無出現取像失敗 |  | 發生日期: 2025-09-02 客戶: Cust_031 機台編號: Machine_089 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: OVP卡, 五代卡, 影像擷取卡 問題現象: 機台偶發-取像失敗 (但 五代卡紀錄之 Trigger Count 32502-足夠) 硬體接線： 4xmo-c 接 CMP+/GND (Trigger訊號)，搭配 OVP過壓保護卡 影像擷取卡mcf 檔設定： High Active 1. 接線錯誤，使用OVP卡，Trigger訊號 需改成CMP-/GND 2.因應訊號改變 (CMP-)，影像擷取卡mcf檔需改成 Low Active 上述兩項修改後，無出現取像失敗 維修處理: OK 更換硬體: 接線與設定 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 70 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦70¦Machine_089¦2025-09-02
2025-09-06 00:00:00 | Cust_032 | Machine_090 | 訊號與干擾 | OVP卡, Trigger卡, 五代卡, 光學尺, 影像擷取卡 | 台車速度>200mm/s(標準速度360) | 跟大/小卡無關) | 曝光時間過久 | 發生日期: 2025-09-06 客戶: Cust_032 機台編號: Machine_090 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: OVP卡, Trigger卡, 五代卡, 光學尺, 影像擷取卡 問題現象: 問題：台車速度>200mm/s(標準速度360) , 且五代卡Trigger Count足夠(>32500)， 卻取像失敗。 (4xmo-c 接CMP-訊號，搭配OVP卡，Mcf檔使用Low Active觸發) 1.更換OVP卡→NG 2.去掉OVP卡,直接外接Trigger線 (4xmo-c →Trigger卡)→NG 3.多送Trigger訊號 (原本32502 pulse→ 33502 pulse)→可以成像， 但影像尾端(靶點)會飄移， 且影像有直條紋的異常。 4. DAQ量測訊號數量 33502 -無Lose Trigger。 五代卡Trigger Count 33502-無Lose Trigger。 5.更換 五代影像擷取卡→NG (影像會飄移 -Trigger Lose) 6.更換 Trigger保護卡→NG (影像會飄移 -Trigger Lose) 7.更換 4xmo-c →NG (影像會飄移 -Trigger Lose) 8.示波器 量測 來源端(4xmo-c) 與接收端 (Trigger保護卡) ，訊號皆正常。 9.觀察光學尺Sensor，台車移動時 Sensor 燈號 會偶發變成 藍色/紅色燈號 (正常為綠色燈號) 10. 組測_發現光學尺貼膜未撕，撕掉後 影像穩定，且沒有直條紋異常。 (光學尺sensor 燈號穩定→ 影像穩定不飄移) (產生條紋的直線, 因sensor異常, 導致曝光時間過久,跟大/小卡無關) 維修處理: 更換硬體: 光學尺的薄膜 沒有撕掉 導致光學尺sensor 異常 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 71 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦71¦Machine_090¦2025-09-06
2025-10-03 00:00:00 | Cust_019 | Machine_090 | 硬體損壞/配線 |  | Machine_036 - 主管們決議使用舊系統 (VAS / LCamGrab) | (D:\TTL_VAS_1\VAS_GRID.exe 跳上述異常) (win10 也會發生) |  | 發生日期: 2025-10-03 客戶: Cust_019 機台編號: Machine_090 問題分類: 硬體損壞/配線 關鍵元件: N/A 問題現象: Machine_036 - 主管們決議使用舊系統 (VAS / LCamGrab) (前一台 VAS 機型於 Machine_126 -2022出機, 使用win7 OS的視覺電腦) win7 停產, 須測試 軟件(VAS /LCamGrab)能否在win10 /win11 運行 使用視覺平台電腦(win10)測試取像 1. eVision Dongle 讀取問題 → 需安裝Open_eVision_2.5.0.11304_NoDoc_Installer.msi 2. LCamGrab → 安裝 RuntimeSetup_v5.1.0a_IA32.exe 。 Log : ComCam(index = 0) setup successed !! (initial 成功, 但無法取像Line917, SiSo軟件也無法取像TimeOut)) → 再安裝 RuntimeSetup_v5.2.1_Win32.exe 。 Log : Channel = 0, Camera(0) Send to VI. ( initial 成功, LCamGrab可取像, SiSo軟件也可取像) 3. VAS 開啟VAS 會警報 "Exception CameraControl.ocx類別未登錄" 裝CommCam(v1.2.6)SetupE2vCommCamUCL.exe 無效 → 在win10 安裝BCB5 ，並將VAS 編譯後。再無出現此問題 3. VAS , 開啟時警報 "Exception CameraControl.ocx找不到指定的模組" → 將執行檔路徑改為 D:\TTL_VAS\VAS_GRID.exe 後,開啟則變正常。 (D:\TTL_VAS_1\VAS_GRID.exe 跳上述異常) (win10 也會發生) 維修處理: 更換硬體: 3F視覺 掃像平台-電腦 OS:win10 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 72 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦72¦Machine_090¦2025-10-03
2025-11-24 00:00:00 | Cust_019 | Machine_036 | 硬體損壞/配線 |  | VAS 運行於win11 注意事項 (裝機過程 | 仍然會發生 上述異常) |  | 發生日期: 2025-11-24 客戶: Cust_019 機台編號: Machine_036 問題分類: 硬體損壞/配線 關鍵元件: N/A 問題現象: VAS 運行於win11 注意事項 (裝機過程, 視覺電腦環境建立-注意事項) 1. eVision Dongle 讀取問題 → 需安裝Open_eVision_2.5.0.11304_NoDoc_Installer.msi 2. LCamGrab , Initial 失敗/取像立即TimeOut問題 → 安裝32位元MicroDisplay ,RuntimeSetup_v5.2.1_Win32.exe 。 3. VAS , 開啟時警報 "Exception CameraControl.ocx找不到指定的模組" → 將執行檔路徑改為 D:\TTL_VAS\VAS_GRID.exe 後,開啟則變正常。 (D:\TTL_VAS_1\VAS_GRID.exe 跳上述異常) (win11 會發生) (即便win11環境 灌BCB5 重新編譯, 仍然會發生 上述異常) 維修處理: 更換硬體: Machine_036 視覺電腦 OS: win11 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 73 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦73¦Machine_036¦2025-11-24
2025-12-17 00:00:00 | Cust_028 | Machine_091 | 訊號與干擾 | OVP卡, Trigger卡, VLS | 無法掃像 | 待驗證. |  | 發生日期: 2025-12-17 客戶: Cust_028 機台編號: Machine_091 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: OVP卡, Trigger卡, VLS 問題現象: 問題:無法掃像 排查步驟: 1.DAQ量測Trigger卡(電腦)端訊號(A車),無訊號 2.DAQ量測4XMO-C卡端訊號(A車),機台無法送電 (接上DAQ ,DC24V直接跳電) 3.控工_勇志 排查DC24V線路未正常接線,組測重新拉線(DV24只送到A1,並沒有送到B1) 4.重新DAQ量測4XMO-C卡訊號(A車),無訊號 5.更換4XMO-C卡,依然無法掃像 6.再次DAQ量測4XMO-C卡端訊號(A車),有訊號 7.再次DAQ量測Trigger卡端訊號(A車),有訊號 8.將OVP卡的AB台車訊號交換,也將VLS中的INI,AB台車的設定交換. 交換後(A車訊號 由12腳輸入)A車掃像OK 確認是訊號不良or Trigger卡11 PIN腳燒壞. 9.重新掃像,有影像,確認為Trigger卡 11 PIN腳燒壞,更換Trigger卡. 10.可以正常掃像,但掃像影像中,有綠色閃爍.(如右圖) 12.將影像用其他電腦(VLS)開啟,並無綠色閃爍,推論該機台電腦顯卡or線路有異常,待驗證. 維修處理: 更換硬體: 4XMO-C/ Trigger/ 電腦畫面異常 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 74 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦74¦Machine_091¦2025-12-17
2025-12-26 00:00:00 | Cust_028 | Machine_091 | 訊號與干擾 | Trigger卡 | 12/26 22:00 Terry查修 | B車取像OK (A車取像OK) |  | 發生日期: 2025-12-26 客戶: Cust_028 機台編號: Machine_091 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: Trigger卡 問題現象: 12/26 22:00 Terry查修 B車取像失敗原因 →B台車 4xmo-c , DAQ量測 沒有輸出訊號 12/27 更換前 ,我再驗證一次 A車 4xmo-c ,DAQ量測→ OK B車 4xmo-c ,DAQ量測→ NG ●更換 4xmo-c B車 4xmo-c ,DAQ量測→ OK B車仍取像失敗 (A車取像OK) ●更換11/12 腳,取像 →驗證 Trigger卡 12腳 NG ●更換 Trigger卡 B車取像OK (A車取像OK) 維修處理: 更換硬體: B車取像失敗 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | Internal_Dept裝機問題 | B | 75 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦Internal_Dept裝機問題¦75¦Machine_091¦2025-12-26
2018-12-15 00:00:00 | Cust_007 | Machine_092 | 硬體損壞/配線 | TTL卡 | 機台發生24V跳電 | 造成TTL卡晶片燒毀 |  | 發生日期: 2018-12-15 客戶: Cust_007 機台編號: Machine_092 問題分類: 硬體損壞/配線 關鍵元件: TTL卡 問題現象: 機台發生24V跳電，造成TTL卡晶片燒毀 維修處理: OK 更換硬體: TTL卡 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 0 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦0¦Machine_092¦2018-12-15
2018-12-18 00:00:00 | Cust_007 | Machine_092 | 訊號與干擾 | TTL卡, 離子槍 | 24V再次跳電 | 故已損壞) | 清潔站的離子槍線路回路中 | 發生日期: 2018-12-18 客戶: Cust_007 機台編號: Machine_092 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: TTL卡, 離子槍 問題現象: 24V再次跳電，仍造成TTL卡燒毀 原因：清潔站的離子槍線路回路中，有短路造成24V跳電 也造成A/B車 4XMO-C M1/M3 Trigger訊號異常(雖然有送出訊號，但只有2V，故已損壞) 維修處理: OK 更換硬體: TTL卡 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 1 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦1¦Machine_092¦2018-12-18
2019-04-07 00:00:00 | Cust_007 | Machine_092 | 訊號與干擾 | TTL卡 | 一開始更換4XMO軸卡 | 但卻造成PortA 12pin無法接收Trigger訊號 |  | 發生日期: 2019-04-07 客戶: Cust_007 機台編號: Machine_092 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: TTL卡 問題現象: 一開始更換4XMO軸卡，後續發現必須更換的是4XMO-C， 但卻造成PortA 12pin無法接收Trigger訊號 維修處理: OK 更換硬體: TTL卡 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 2 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦2¦Machine_092¦2019-04-07
2019-05-16 00:00:00 | Cust_021 | Machine_093 | 光源系統 | 光控 | 2D站(Codnex)新耀光控制器手動旋鈕一下子就到全亮 無法微調亮度 | 05/24 客戶回覆 換光源後OK |  | 發生日期: 2019-05-16 客戶: Cust_021 機台編號: Machine_093 問題分類: 光源系統 關鍵元件: 光控 問題現象: 問題：2D站(Codnex)新耀光控制器手動旋鈕一下子就到全亮 無法微調亮度 05/21 由視覺組提供新品光控給各戶交換測試，待OK由業助申購還給組內 05/23 客戶 自行測試 更換光控 3pin電源線皆無效，故寄新品光源 05/24 客戶回覆 換光源後OK 維修處理: OK 更換硬體: 2D光源 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 3 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦3¦Machine_093¦2019-05-16
2019-03-04 00:00:00 | Cust_033 | Machine_094 | 其他/未分類 | 影像擷取卡, 硬碟 | 最後發現為影像擷取卡 A/Bport接反 | 最後發現為影像擷取卡 A/Bport接反 |  | 發生日期: 2019-03-04 客戶: Cust_033 機台編號: Machine_094 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: 影像擷取卡, 硬碟 問題現象: \\nas2\視覺課\專案管理\ISO相關\[縣市][客戶][廠別][ASSH專區]\ASSH5000\Machine_094\ 最後發現為影像擷取卡 A/Bport接反 維修處理: OK 更換硬體: 視覺電腦硬碟 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 4 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦4¦Machine_094¦2019-03-04
2019-09-20 00:00:00 | Cust_023 | Machine_041 | 訊號與干擾 | CCD | 更換網卡port仍沒有影像 | 鎖緊後正常 |  | 發生日期: 2019-09-20 客戶: Cust_023 機台編號: Machine_041 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD 問題現象: 更換網卡port仍沒有影像，請客戶先更換普通網路線後正常 突發取像失敗，檢查過4xmo端子台旁的燈號，請客戶檢察trigger線時發現鬆脫，鎖緊後正常 維修處理: OK 更換硬體: CCD網路線 Trigger線鬆脫 (電腦端) | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 5 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦5¦Machine_041¦2019-09-20
2019-10-13 00:00:00 | Cust_034 | Machine_095 | 訊號與干擾 | CCD, TTL卡 | 不知客戶調整什麼動作 | 線路干擾已排除 |  | 發生日期: 2019-10-13 客戶: Cust_034 機台編號: Machine_095 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, TTL卡 問題現象: 不知客戶調整什麼動作，造成機台發生DC跳電，後續復歸，下CCD無法取像，造成TTL卡損壞 由其它機台拆過來的TTL可取像，但取像有時正常，有時取像不到100%，先更換4XMO後變成全完不能取像，再更換另一組4XMO後取像皆正常，懷疑再次4XMO安裝後，線路干擾已排除 維修處理: OK 更換硬體: TTL卡 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 6 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦6¦Machine_095¦2019-10-13
2019-10-14 00:00:00 | Cust_023 | Machine_096 | 訊號與干擾 | TTL卡, Trigger卡 | 無法取像 | 更換後正常跑料 |  | 發生日期: 2019-10-14 客戶: Cust_023 機台編號: Machine_096 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: TTL卡, Trigger卡 問題現象: 無法取像 1.LCamGrab 掃像進度條0%後,出現 Error(0):no error [詳右圖] 2.客戶更換trigger卡後一度能取像，視覺電腦重開機後又不能取像，trigger卡拔去別台測試確認該卡片毀損 3.不確認卡片燒毀原因，與客戶討論後決定更換4xmo-c *2、trigger線*1、trigger卡*2(一張燒毀、一張機台現使用中)，更換後正常跑料 維修處理: OK 更換硬體: TTL卡 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 7 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦7¦Machine_096¦2019-10-14
2019-10-14 00:00:00 | Cust_035 | Machine_097 | 硬體損壞/配線 | 硬碟 | 1. 使用TTLM10003還原的XP SP3硬碟 | 使用公司小紅傘防毒掃像後即正常開啟DMreader |  | 發生日期: 2019-10-14 客戶: Cust_035 機台編號: Machine_097 問題分類: 硬體損壞/配線 關鍵元件: 硬碟 問題現象: 1. 使用TTLM10003還原的XP SP3硬碟，執行Dmreader後 出現0xc00007B之錯誤訊息 2. 重新放入執行檔後可執行，重開機後又出現0xc00007B之錯誤訊息 3.重新換一顆硬碟(XP環境)後,Dmreader能正常執行,重開機後也正常 4.硬碟重毒(lpk.dll)，使用公司小紅傘防毒掃像後即正常開啟DMreader 維修處理: OK 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 8 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦8¦Machine_097¦2019-10-14
2019-12-01 00:00:00 | Cust_035 | Machine_098 | 軟體與驅動 |  | 1 | 重新設料後OK | DMreader load圖失敗(沒有同時load到兩張圖造成讀圖失敗) | 發生日期: 2019-12-01 客戶: Cust_035 機台編號: Machine_098 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: N/A 問題現象: 1.客戶回報,做OCV的料號機台皆把料片丟fail槽 2.現場查看後為VAS11無設OCV的cut圖位置，導致DMreader load圖失敗(沒有同時load到兩張圖造成讀圖失敗)，重新設料後OK 維修處理: OK 更換硬體: 軟體設料 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 9 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦9¦Machine_098¦2019-12-01
2020-03-13 00:00:00 | Cust_035 | Machine_099 | 軟體與驅動 |  | 1.DMreader讀取之OCV影像有斷差的異常 | 2=定位後不GainOffset的圖 |  | 發生日期: 2020-03-13 客戶: Cust_035 機台編號: Machine_099 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: N/A 問題現象: 1.客戶回報DMreader讀取之OCV影像有斷差的異常 2.售服回報 LCamGrab -影像正常 VAS 影像有斷差，但從畫面儲存原圖後影像恢復正常 OCRtemp.bmp有斷差(VAS cut 出的局部圖) 3. 3/13至客戶端查修 發現在切換VAS之頁籤時影像有轉正，轉正後造成之影像斷差 [解決方式] 修改 VAS_GRID.INI 中 CutImageLocation=0 cut原圖 [System]CutImageLocation= // 0 = 原圖 1=定位後GainOffset的圖 2=定位後不GainOffset的圖 維修處理: OK 更換硬體: 視覺軟體 VAS | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 10 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦10¦Machine_099¦2020-03-13
2020-03-18 00:00:00 | Cust_035 | Machine_100 | 軟體與驅動 |  | 1.售服回報 VAS沒有影像進入 | 需重啟視覺電腦) |  | 發生日期: 2020-03-18 客戶: Cust_035 機台編號: Machine_100 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: N/A 問題現象: 1.售服回報 VAS沒有影像進入，LCamGrab 有影像 2. LCamGrab LOG紀錄到 14:45:20.453 Channel = 0, Camera(0) Send to VI fail [解決方式] 重開視覺電腦(研判為LcamGrab 與VAS間連線異常,重開程式無用，需重啟視覺電腦) 維修處理: OK 更換硬體: 視覺軟體 LCamGrab | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 11 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦11¦Machine_100¦2020-03-18
2020-03-16 00:00:00 | Cust_035 | Machine_099 | 硬體損壞/配線 |  | [GloalMatch.1]match param D:TTL_VAS_21\JobParams\default_g0.MCH not find! | 重啟程式即可 |  | 發生日期: 2020-03-16 客戶: Cust_035 機台編號: Machine_099 問題分類: 硬體損壞/配線 關鍵元件: N/A 問題現象: [GloalMatch.1]match param D:TTL_VAS_21\JobParams\default_g0.MCH not find! Eaccess Violation 程式重啟 突然出現以上訊息 [解決方式] 從其他資料夾 (D:TTL_VAS_1\JobParams) copy 該檔案default_g0.MCH過去,重啟程式即可 維修處理: OK 更換硬體: 視覺軟體 VAS | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 12 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦12¦Machine_099¦2020-03-16
2020-04-16 00:00:00 | Cust_007 | Machine_101 | 硬體損壞/配線 | TTL卡 | 機台發生DC 24V跳電 | 造成機台短路 | 線路短路 | 發生日期: 2020-04-16 客戶: Cust_007 機台編號: Machine_101 問題分類: 硬體損壞/配線 關鍵元件: TTL卡 問題現象: 機台發生DC 24V跳電，查明為TTL卡燒毀(毀損原因不明)，造成機台短路 維修處理: OK 更換硬體: TTL卡 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 13 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦13¦Machine_101¦2020-04-16
2020-04-17 00:00:00 | Cust_007 | Machine_101 | 硬體損壞/配線 | TTL卡 | [解決方式] | 正確應該是一整組一起更換（二個4XMO-C與TTL卡） |  | 發生日期: 2020-04-17 客戶: Cust_007 機台編號: Machine_101 問題分類: 硬體損壞/配線 關鍵元件: TTL卡 問題現象: [解決方式] 將Machine_01010026一個4XMO-C與TTL卡更換至Machine_101，仍無法取像，且裝回Machine_01010026也不能取像，應該TTL卡又損壞了，正確應該是一整組一起更換（二個4XMO-C與TTL卡） 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 14 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦14¦Machine_101¦2020-04-17
UNKNOWN | Cust_007 | Machine_101 | 取像異常 | CCD, 相機 | 影像異常 | 故需再次確認 |  | 發生日期: UNKNOWN 客戶: Cust_007 機台編號: Machine_101 問題分類: 取像異常 關鍵元件: CCD, 相機 問題現象: 影像異常 [解決方式] 使用它台MCF檔，與確認LineScan CCD參數Output mode 需為Base 8 bits修改後即正常 備註:CCD電源被人員重插拔時,相機參數可能會被改到，故需再次確認 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 15 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦15¦Machine_101¦UNKNOWN
2020-05-23 00:00:00 | Cust_035 | Machine_017 | 光源系統 | CCD, VLS | 異常訊息：VLS 顯示取像失敗 | 並重插後即正常 |  | 發生日期: 2020-05-23 客戶: Cust_035 機台編號: Machine_017 問題分類: 光源系統 關鍵元件: CCD, VLS 問題現象: 異常訊息：VLS 顯示取像失敗 [解決方式] 1.現場回報CCD無亮燈號 (正常為綠燈閃爍) 2.查CCD端與插座端有無穩固，並重插後即正常 維修處理: OK 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 16 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦16¦Machine_017¦2020-05-23
2020-06-08 00:00:00 | Cust_019 | Machine_102 | 其他/未分類 | CCD | -影像 ( 11000 x 5500pixel ) 於Y 2400處有灰階差 | 1.售服 將CCD電源重插拔後 =>正常 |  | 發生日期: 2020-06-08 客戶: Cust_019 機台編號: Machine_102 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: CCD 問題現象: 客戶回報-影像 ( 11000 x 5500pixel ) 於Y 2400處有灰階差 [解決方式] 1.售服 將CCD電源重插拔後 =>正常 維修處理: OK 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 17 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦17¦Machine_102¦2020-06-08
2020-06-05 00:00:00 | Cust_021 | Machine_103 | 其他/未分類 | CCD, 線材 | Machine_103 (使用Marlin AreaScan CCD拍攝料片) | 已提供給客戶自行更換 |  | 發生日期: 2020-06-05 客戶: Cust_021 機台編號: Machine_103 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: CCD, 線材 問題現象: Machine_103 (使用Marlin AreaScan CCD拍攝料片) 開啟VI時出現Error ( InitCaptureBoard error) (Capture board not initial) [解決方式] 1.交換測試 1394a卡=>無效 2.交換 1394a線材 or Area CCD =>尚未測試 客戶自行重插拔1394a線材後可正常開啟程式，故懷疑是線材問題 已提供給客戶自行更換 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 18 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦18¦Machine_103¦2020-06-05
2020-06-12 00:00:00 | Cust_005 | Machine_100 | 其他/未分類 |  | 料片放反時 | 為此VAS_v2.3.7.35新增定位點分數的防呆功能 |  | 發生日期: 2020-06-12 客戶: Cust_005 機台編號: Machine_100 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: N/A 問題現象: 問題：料片放反時，兩點定位仍會成功 學習pattern的圓形+三角且定位點分數設定0分。放反時的pattern為圓形 [解決方式] 定位點分數設定80，即不會誤判 為此VAS_v2.3.7.35新增定位點分數的防呆功能 維修處理: OK 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 19 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦19¦Machine_100¦2020-06-12
2020-06-28 00:00:00 | Cust_005 | Machine_104 | 訊號與干擾 | CCD, Trigger卡, 影像擷取卡 | 6/28 反應24V跳電 | 4xmo-c線路接錯導致 |  | 發生日期: 2020-06-28 客戶: Cust_005 機台編號: Machine_104 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, Trigger卡, 影像擷取卡 問題現象: 6/28 反應24V跳電 6/29 經查修為軸卡排線破皮所導致，衍生”下CCD無法取像”問題 6/29~7/1 視覺查修結果如下： a.提供影像擷取卡、Trigger卡、(4xmo-c 明傑提供)交換測試後無效。 b.遠端教學 DeviceTest、MicroDisplay測試方法，收料手臂DAQ有量到Trigger訊號，但下CCD取像失敗；交叉測試，供料手臂4XMO-C Trigger訊號接給下CCD取像OK，收料手臂4XMO-C訊號接給上CCD取像NG，視覺硬體應該沒有問題，懷欵訊號準位錯誤。 7/2 示波器量測收料手臂Trigger訊號，確認準位錯誤(一開始訊號約2.3V)，4xmo-c線路接錯導致。 維修處理: OK 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 20 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦20¦Machine_104¦2020-06-28
2020-06-28 00:00:00 | Cust_033 | Machine_035 | 其他/未分類 | CCD | 反應做千顆 strip 時 | 觀察中 |  | 發生日期: 2020-06-28 客戶: Cust_033 機台編號: Machine_035 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: CCD 問題現象: 反應做千顆 strip 時，Handler會報 DownCCD2 視覺連逾時 ! 機台按暫停過久、機台正常跑料時也會報逾時 ●做千顆unit時 VAS 更新至 (含)v2.3.7.26 後的版次 (新增字串長度確認) InSigthClient 小齒輪 需搭配更新至(含)v2.3.0.5 後的版次 Handler 的 VAS取值TimeOut時間 拉長至 20000ms (系統內更改) VAS取值TimeOut時間 拉長後有改善 報逾時的問題 備註： InSightClient 的 INI 可延長TimeOutMS(程式異動有說明 群測機台已修正至3000000ms 維修處理: 觀察中 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 21 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦21¦Machine_035¦2020-06-28
2020-09-01 00:00:00 | Cust_036 | Machine_105 | 軟體與驅動 |  | 客戶反應 切進去子圖(SubRegion) 看IC時 | 觀察中 |  | 發生日期: 2020-09-01 客戶: Cust_036 機台編號: Machine_105 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: N/A 問題現象: 客戶反應 切進去子圖(SubRegion) 看IC時,發生如右異常 VAS_v2.0.8.3 重啟視覺電腦後即正常-目前觀察中 維修處理: 觀察中 更換硬體: 視覺軟體 VAS | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 22 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦22¦Machine_105¦2020-09-01
2020-09-10 00:00:00 | Cust_003 | Machine_010 | 硬體損壞/配線 |  | VAS 存Job檔時跳出例外 | JobPath=D:\TTL_VAS\JobParams |  | 發生日期: 2020-09-10 客戶: Cust_003 機台編號: Machine_010 問題分類: 硬體損壞/配線 關鍵元件: N/A 問題現象: VAS 存Job檔時跳出例外，只存兩的檔案。客戶會使用非機台上電腦設料，從機台上到指定路徑 load job導至此問題。 解決方式： 視覺存job檔時只能存在INI指定路徑，其餘地方會發生例外 (只能存在本機) VAS_GRID.INI JobPath=D:\TTL_VAS\JobParams 維修處理: OK 更換硬體: 視覺軟體 VAS | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 23 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦23¦Machine_010¦2020-09-10
2020-11-05 00:00:00 | Cust_005 | Machine_106 | 其他/未分類 |  | Machine_010 換雷射頭後 | 售服-黃智偉 實際查修結果是 A台車連軸器鬆了 |  | 發生日期: 2020-11-05 客戶: Cust_005 機台編號: Machine_106 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: N/A 問題現象: Machine_010 換雷射頭後，反應 VAS切割線 對應不上料片 即便拿同一個料片來重學job 掃像同一個料片還是會偶發切割線對應不上料片 實際觀察結果 同一片料，不同次掃像 Unit大小會有漲縮，台車上的螺絲孔 會有左右晃動的現象→初步懷疑是 支架或台車有晃動 售服-黃智偉 實際查修結果是 A台車連軸器鬆了 維修處理: OK 更換硬體: 連軸器沒鎖緊 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 24 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦24¦Machine_106¦2020-11-05
2020-11-24 00:00:00 | Cust_005 | Machine_097 | 軟體與驅動 | CCD, 影像擷取卡 | 視覺電腦OS : win7 | 現在不會發生 |  | 發生日期: 2020-11-24 客戶: Cust_005 機台編號: Machine_097 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: CCD, 影像擷取卡 問題現象: 視覺電腦OS : win7 LinsScan CCD: 4K+四代影像擷取卡 (一般4K 搭配 OS為XP or win2000) 問題: 該機台更換LineScan後 (FFC沒校正好)黑線明顯 解決方式: 新版CommCam(v1.2.6) 手動校正FFC 上傳檔案會有問題,且該版次不能自動校正FFC。 故安裝舊版CommCam 8(4K須搭配32位元的CommCam不然連線會有問題) , 且需要設定虛擬 comport(右圖)才能連線並校正 (Silicon Software->Runtime 5.4.1.4->ClSerComWrapper->ClSerComWrapper.exe) 問題: 該機台成像結果會有(非FFC校正不好產生的)白線影響視覺判斷。 目前放慢台車掃像速度，與LcamGrab不分次接圖=>驗證中 20210429→目前沒有放慢掃像速度測試，現在不會發生。 維修處理: 更換硬體: 原廠軟體CommCam 無法手動校正FFC | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 25 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦25¦Machine_097¦2020-11-24
2020-12-11 00:00:00 | Cust_011 | Machine_022 | 訊號與干擾 | VLS, 硬碟 | 12/11 生產時 | 目前還有影像會全黑問題（最有可能為硬碟問題） |  | 發生日期: 2020-12-11 客戶: Cust_011 機台編號: Machine_022 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: VLS, 硬碟 問題現象: 12/11 生產時，B車背面取像失敗，機台生產速度降至50%，可正常生產 12/13 VLS修改訊號來源由視覺自行切換，仍有一樣問題 12/14 Log記錄每筆取像動作，發現Grabbing旗標太晚才切成false，而這時間點handler會送另一個取像命令，造成VLS無動作，機台就會停擺逾時 12/18 將掃毒軟體移除，仍有一樣問題 12/31 C槽系統還原，仍有一樣問題 1/14 更新取像程序模式Async->Thread，可正常取像 目前還有影像會全黑問題（最有可能為硬碟問題） 維修處理: 更換硬體: 視覺軟體 VLS | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 26 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦26¦Machine_022¦2020-12-11
2021-03-10 00:00:00 | Cust_011 | Machine_107 | 硬體損壞/配線 | TTL卡 | 3/10 機台跳電 | 仍無法取像；更換4XMO-C可取像 |  | 發生日期: 2021-03-10 客戶: Cust_011 機台編號: Machine_107 問題分類: 硬體損壞/配線 關鍵元件: TTL卡 問題現象: 3/10 機台跳電，為電路器負載設定問題，造成無法取像 3/13 更換TTL卡，仍無法取像；更換4XMO-C可取像 維修處理: 更換硬體: TTL卡(待確認) | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 27 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦27¦Machine_107¦2021-03-10
2021-04-23 00:00:00 | Cust_036 | Machine_108 | 訊號與干擾 | TTL卡, 影像擷取卡 | 4/23 更換電腦後 | 20210429 |  | 發生日期: 2021-04-23 客戶: Cust_036 機台編號: Machine_108 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: TTL卡, 影像擷取卡 問題現象: 問題： 4/23 更換電腦後，偶發掃像會訊號不足(無法成像)與殘影現像(如右圖) 解決方式： 4/23 更換原Machine_108電腦的 TTL卡與影像擷取卡後，就正常。 異常大小卡片已帶回視覺組，待測。20210429 維修處理: 更換硬體: TTL卡 影像擷取卡 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 28 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦28¦Machine_108¦2021-04-23
2021-05-21 00:00:00 | Cust_009 | Machine_046 | 訊號與干擾 | TTL卡 | 5/21 取像偶發出現影像錯亂問題 | 沒再出現問題 |  | 發生日期: 2021-05-21 客戶: Cust_009 機台編號: Machine_046 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: TTL卡 問題現象: 5/21 取像偶發出現影像錯亂問題 更換擷取卡、TTL卡、Trigger cable問題沒改善 6/1 1.系統還原，仍一樣問題 2.更換4XMO-C、CameraLink cable外接，沒再出現問題 維修處理: OK 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 29 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦29¦Machine_046¦2021-05-21
2021-06-01 00:00:00 | Cust_009 | Machine_046 | 訊號與干擾 | RS232, 光控, 線材 | 6/1 對位失敗 | 偶發光源亮度不足導致 | 光控線材干擾 OK | 發生日期: 2021-06-01 客戶: Cust_009 機台編號: Machine_046 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: RS232, 光控, 線材 問題現象: 6/1 對位失敗，目前都出現在B車正面 (B正影像暗一點 或 全黑) 6/2 目前先將光控後面的線路全部都外接，不走線槽，沒再出現問題 RS232線外拉、Strobe線外拉 偶發光源亮度不足導致 維修處理: OK 更換硬體: 光控線材干擾 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 30 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦30¦Machine_046¦2021-06-01
2021-09-03 00:00:00 | Cust_005 | Machine_099 | 訊號與干擾 |  | 9/3 1. 影像會整體左右偏擺 | 取像正常 |  | 發生日期: 2021-09-03 客戶: Cust_005 機台編號: Machine_099 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: N/A 問題現象: 9/3 1. 影像會整體左右偏擺 2. 影像會漏pulse 此機台的trigger線已更換新品，且線拉出線槽外 雖然有改善，但仍然造成影像的位置不穩定 9/6 視覺已更換抗干擾Trigger線，沒有漏pulse情況，但影像仍會左右偏擺。 9/13 加強鎖固聯軸器，取像正常 維修處理: OK 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 31 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦31¦Machine_099¦2021-09-03
2021-09-18 00:00:00 | Cust_023 | Machine_065 | 光源系統 | 光控, 光源控制器 | 9/18 紅光光控制器接上電源LED沒有亮 | 9/19 更換新的光控可正常生產 |  | 發生日期: 2021-09-18 客戶: Cust_023 機台編號: Machine_065 問題分類: 光源系統 關鍵元件: 光控, 光源控制器 問題現象: 9/18 紅光光控制器接上電源LED沒有亮，不可控制 9/19 更換新的光控可正常生產 維修處理: OK 更換硬體: 新耀光 光源控制器 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 32 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦32¦Machine_065¦2021-09-18
UNKNOWN | Cust_005 | Machine_097 | 光源系統 | CCD | 客戶反應 DMreader頻繁斷線 | 才無反應斷線 |  | 發生日期: UNKNOWN 客戶: Cust_005 機台編號: Machine_097 問題分類: 光源系統 關鍵元件: CCD 問題現象: 客戶反應 DMreader頻繁斷線 陸續換了4~5條網路線,綁在戰車軌外，皆在1個月內反應仍有斷線問題 最後更換CCD後，才無反應斷線 維修處理: OK 更換硬體: 2D站-CCD | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 33 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦33¦Machine_097¦UNKNOWN
2021-04-07 00:00:00 | Cust_023 | Machine_109 | 軟體與驅動 |  | 舊Dongle毀損 | ["Activeation code"：購買dongle時會附上] | ) | 發生日期: 2021-04-07 客戶: Cust_023 機台編號: Machine_109 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: N/A 問題現象: 舊Dongle毀損 更換新USB Dongle，開啟VAS時發生錯誤訊息(Dongle沒註冊導致)。 winXP的環境下，執行 EasyAccess.exe (eVision 工具軟體,類似HDevelop) Help->License Management->key in "Activeation code" (啟用dongle) ["Activeation code"：購買dongle時會附上] 維修處理: OK 更換硬體: eVision Dongle | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 34 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦34¦Machine_109¦2021-04-07
UNKNOWN | Cust_002 | Machine_110 | 訊號與干擾 | PCIe, Trigger卡, VLS, 影像擷取卡, 相機 | VLS彈出相機連線失敗 | 可正常取像 |  | 發生日期: UNKNOWN 客戶: Cust_002 機台編號: Machine_110 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: PCIe, Trigger卡, VLS, 影像擷取卡, 相機 問題現象: 問題：VLS彈出相機連線失敗 1.查看裝置管理員內，只看到一張Siso卡 2.有問題的擷取卡插到其它PCIe槽，問題一樣 3.發現正常的擷取卡，卡片上會有4顆亮橘色燈，但NG卡只有亮2顆 CL A、CL B LED燈不會亮 4.交叉測試，將好的站別擷取卡換NG擷取卡，擷取卡也只有亮2顆 5. 目前先寄一組大小卡給售服 6. 6/6 測試，mivroDiagnostics PCI express Speed顯示 N/A (正常要為Gen 2x4) ，故懷疑又是卡片異常 7. 6/7 耿瑋_Internal_Dept測試一組正常大小卡 寄出 6/10 寄回 兩組"大小卡"，一張抓不到，一張 PCI express Speed顯示 N/A， 都無法取像 6/16 收到卡片後，03ZC機台測試抓不到該卡片，發現有被動作元件掉了出來 6/17 再準備一組新的擷取卡與Trigger卡，發現客戶端掉落元件的位置，新卡並沒有全完貼在板子上，且手一剝，就掉了，經焊接後，可正常取像 維修處理: 更換硬體: 影像擷取卡 microEnable5 marathon | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 35 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦35¦Machine_110¦UNKNOWN
2022-05-29 00:00:00 | Cust_002 | Machine_111 | 其他/未分類 | CCD | 1.第四次打印偏移 | 鎖緊後觀察中 |  | 發生日期: 2022-05-29 客戶: Cust_002 機台編號: Machine_111 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: CCD 問題現象: 1.第四次打印偏移，在影像的載台位置與母圖不同(X/Y軸都有跑掉)，之前都有確認過CCD延伸環與鏡組都有鎖緊，與CCD整個治具都尋過有鎖緊 2.這次X軸與母圖差100um，Y軸差10um 3.2022/5/30 再次查尋，確認鏡頭與轉接環沒有鎖緊，鎖緊後觀察中 維修處理: 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 36 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦36¦Machine_111¦2022-05-29
2022-06-02 00:00:00 | Cust_012 | Machine_112 | 訊號與干擾 |  | 客戶反應 A/B台車掃像後回報的偏移量過大 (會越來越大) | (非sensor 汙染、聯軸器、訊號干擾等問題導致 影像晃動) | 影像晃動) 驅動器 | 發生日期: 2022-06-02 客戶: Cust_012 機台編號: Machine_112 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: N/A 問題現象: 客戶反應 A/B台車掃像後回報的偏移量過大 (會越來越大) 1.原圖回傳 分析後，無漏Trigger訊號，只發現影像中的料片會越來越往右偏。故懷疑是 掃像起始點出問題，交由電控 與售服查修。 2.客戶因機台震動而修改過"震動參數"，調回後正常。 (非sensor 汙染、聯軸器、訊號干擾等問題導致 影像晃動) 維修處理: OK 更換硬體: 驅動器 震動參數 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 37 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦37¦Machine_112¦2022-06-02
2022-06-09 00:00:00 | Cust_015 | Machine_037 | 訊號與干擾 | CCD, TTL卡, Trigger卡 | 1.機台發生24V跳電 | 尚未找出24V跳電原因 |  | 發生日期: 2022-06-09 客戶: Cust_015 機台編號: Machine_037 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, TTL卡, Trigger卡 問題現象: 1.機台發生24V跳電，發現只要接上Trigger Cable就會跳電 2.經查修，發現CCD帶電 3.更換Trigger Cable問題一樣 4.重新檢查A/B軸的排線後，CCD沒帶電，24V也不會再跳電 5.空跑2~3天，沒再出現過24V跳電 6.目前A台車無法取像，A/B車4XMO-C交換試測，問題一樣 7.6/15更換Trigger卡，取像正常 維修處理: 尚未找出24V跳電原因 更換硬體: TTL卡 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 38 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦38¦Machine_037¦2022-06-09
2022-06-02 00:00:00 | Cust_013 | Machine_113 | 訊號與干擾 |  | 出差人員反應 每隔一陣子後雷射會打偏 | 觀察中 |  | 發生日期: 2022-06-02 客戶: Cust_013 機台編號: Machine_113 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: N/A 問題現象: 出差人員反應 每隔一陣子後雷射會打偏 6/9 外拉Trigger線 無效 6/10 觀察比對校正後與當下原圖，XY皆有偏移。請現場重鎖LineScan鏡後，觀察中。 6/14 觀察6/11~6/13各一張原圖，影像穩定正常 且偏移<=1pixel 。 維修處理: 觀察中 更換硬體: 鏡組鬆脫 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 39 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦39¦Machine_113¦2022-06-02
2022-06-14 00:00:00 | Cust_004 | Machine_005 | 訊號與干擾 | CCD, Trigger卡 | 6/14、6/15 突發 上CCD取像失敗 | 已完成 |  | 發生日期: 2022-06-14 客戶: Cust_004 機台編號: Machine_005 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, Trigger卡 問題現象: 6/14、6/15 突發 上CCD取像失敗 前一刻掃像正常，突然上CCD就取像失敗 且Log紀錄 count 為0 請現場電控_軾懿，將Trigger線 交換 並搭配雙面掃像 測試 收料手臂的訊號給上CCD 則可以成像，確認 擷取卡與Trigger卡皆正常。 故懷疑供料台車的4xmo-c異常，請現場 上下兩軸4xmo-c交換測試 有重送電並重啟電腦，就突然正常了!! 6/16 控工準備4xmo-c寄大陸，交換測試。 6/16 觀察手動掃像原圖發現有"掃像起始點 & Trigger Lose "等異常，推測也跟4xmo-c異常有關。 Final：記憶體增加造成，關閉客戶灌的掃毒軟體後，正常。 維修處理: 已完成 更換硬體: Cust_037 懷疑 4xmo-c 異常 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 40 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦40¦Machine_005¦2022-06-14
2022-10-26 00:00:00 | Cust_037 | Machine_114 | 軟體與驅動 |  | 1. VAS 程式開啟時 | 已完成 |  | 發生日期: 2022-10-26 客戶: Cust_037 機台編號: Machine_114 問題分類: 軟體與驅動 關鍵元件: N/A 問題現象: 1. VAS 程式開啟時，發生右圖的異常。 (起初誤認為default.job的 PatternMatch File 沒有找到，從它台copy過來無效) 2. 查看 裝置管理員 ，沒有"SafeNet USB SuperPro/UItraPro"的裝置 故研判為Dongle異常。 3. 建議現場售服_張輝 重插拔或交換測試Dongle後，即正常。 維修處理: 已完成 更換硬體: Dongle 異常 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 41 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦41¦Machine_114¦2022-10-26
2022-10-27 00:00:00 | Cust_007 | Machine_012 | 訊號與干擾 | CCD | 1.影像某一區段的Sensor 亮度異常(如右圖所示) | 已完成 |  | 發生日期: 2022-10-27 客戶: Cust_007 機台編號: Machine_012 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD 問題現象: 1.影像某一區段的Sensor 亮度異常(如右圖所示)，前一天正常，今天異常。 2.鏡頭與光源皆確認過 沒有遮蔽物 3.故懷疑跟訊號干擾有關，建議售服_張輝 重插拔LineScan CCD處的CameraLink接線，插拔後有改善。故懷疑為訊號干擾的緣故。 維修處理: 已完成 更換硬體: Cust_037-訊號干擾 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 42 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦42¦Machine_012¦2022-10-27
2022-11-09 00:00:00 | Cust_007 | Machine_019 | 訊號與干擾 | OVP卡, Trigger卡, 影像擷取卡 | 1. 該機台有裝過壓保護卡(OVP卡) 但機台DC 24V跳電後 取像失敗 | 已完成 | 跳電 | 發生日期: 2022-11-09 客戶: Cust_007 機台編號: Machine_019 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: OVP卡, Trigger卡, 影像擷取卡 問題現象: 1. 該機台有裝過壓保護卡(OVP卡) 但機台DC 24V跳電後 取像失敗， 售服顯微鏡 觀察到 Trigger卡 表面有燒毀痕跡。 2. 影像擷取卡拆到OK的機台，測試正常。僅有Trigger卡燒毀。 3. 查修 為"供料槽 sensor "處破皮導致跳電 (客戶已有備品, 已換上機台-生產中) (11/10寄出新品 Trigger卡 與OVP卡 燒毀的Trigger卡 與 機台上的OVP卡 已請售服寄回, 查修毀損原因) 維修處理: 已完成 更換硬體: Trigger卡 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 43 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦43¦Machine_019¦2022-11-09
2022-11-13 00:00:00 | Cust_004 | Machine_005 | 訊號與干擾 | OVP卡, Trigger卡, 線材 | (10/1~ 11/10 掃像失敗/總掃像次數 = 552次/136236次 ) | 目前正常生產中 | 正面取像失敗 | 發生日期: 2022-11-13 客戶: Cust_004 機台編號: Machine_005 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: OVP卡, Trigger卡, 線材 問題現象: (10/1~ 11/10 掃像失敗/總掃像次數 = 552次/136236次 ) 11/8 客戶又反應取像失敗(正面) 11/9 售服重插拔 CameraLink Cable 暫時改善 11/10 掃像失敗/總掃像次數 = 2次/846次 兩次皆為 背面Count 0 11/13 客戶異動過LineScan 線材，A / B port 接錯導致正面取像失敗 而後售服交換測試OVP卡 ，確認為OVP卡的問題 請售服改線(不接OVP卡) ，直接將 4xmo-c 的訊號接到 Trigger卡上 目前正常生產中。 維修處理: 更換硬體: OVP卡 (過壓保護卡) | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 44 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦44¦Machine_005¦2022-11-13
2023-02-07 00:00:00 | Cust_011 | Machine_115 | 光源系統 | RS232, 光源控制器 | Cust_011 Machine_115 | 處理售服：謝維超 |  | 發生日期: 2023-02-07 客戶: Cust_011 機台編號: Machine_115 問題分類: 光源系統 關鍵元件: RS232, 光源控制器 問題現象: Cust_011 Machine_115 光源控制器的 RS232 接到電腦後，電腦無法開機 售服最後排查到RS232 ，接線拉掉後可電腦正常開機 解決方式：使用 USB轉4Port RS 232 處理售服：謝維超 維修處理: OK 更換硬體: Cust_037 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 45 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦45¦Machine_115¦2023-02-07
2023-04-11 00:00:00 | Cust_008 | Machine_116 | 訊號與干擾 | CCD, Trigger卡 | Cust_008 客戶 趙永生 反應4/11 異常:下CCD掃像失敗 (LCamGrab Log) | 並加裝 OVP過壓保護卡 與接線 | 跳電" | 發生日期: 2023-04-11 客戶: Cust_008 機台編號: Machine_116 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, Trigger卡 問題現象: Cust_008 客戶 趙永生 反應4/11 異常:下CCD掃像失敗 (LCamGrab Log) (右圖-視覺電腦時間異常) 4/10 上/下 CCD 掃像正常 4/11 只做正面料號，傍晚作業雙面料號 才發現背面掃像失敗 1. 查看 Handler 收料手臂訊號間隔 35um , 非4的倍數 ，改為36um。 →掃像仍異常 2. 放慢 收料手臂 掃像速度 V=510000 um^2/sec => 300000 um^2/sec。 →掃像仍異常 2.1 更換擷取卡A/B port ，確認 下CCD 取像正常(客戶建議)。 3. 詢問 近期是否有 更換 軟/硬體，或機台有任何異常=>回覆 "後分料手臂 馬達線 斷掉 有導致跳電" 4. 將 06TS的 Trigger卡 更換到隔壁台SSST11005 能重現相同異常 →故 為Trigger模組卡 11pin(下CCD)接腳燒毀導致。 對策：更換Trigger模組卡，並加裝 OVP過壓保護卡 與接線。 維修處理: OK 更換硬體: Trigger模組卡 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 46 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦46¦Machine_116¦2023-04-11
2023-05-16 00:00:00 | Cust_002 | Machine_013 | 訊號與干擾 | TTL卡 | 售服_胡彬 | 降速到350mm/s B台車取像成功 |  | 發生日期: 2023-05-16 客戶: Cust_002 機台編號: Machine_013 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: TTL卡 問題現象: 售服_胡彬 問題：客戶移機後,B台車(正/背面)皆取像失敗 對策： 1. OVP端Input 訊號交換 (INI TriggerInout 也交換)，仍然是B台車取像失敗，A台車正常。 懷疑B台車訊號 異常 or 干擾 2.更換TTL卡、OVP、4XMO-C 測試後皆無效 3. 掃像速度360mm/s會取像失敗, 降速到350mm/s B台車取像成功 維修處理: 更換硬體: B台車(正/背面) 取像失敗 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 47 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦47¦Machine_013¦2023-05-16
UNKNOWN | Cust_025 | Machine_073 | 訊號與干擾 |  | 5/21 偶發 正面掃像失敗 (僅生產正面) | 訊號數量 18052 |  | 發生日期: UNKNOWN 客戶: Cust_025 機台編號: Machine_073 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: N/A 問題現象: 5/21 偶發 正面掃像失敗 (僅生產正面) 當下Log 紀錄count 18002(訊號足夠) 5/23 同售服_查修 1. 線(4xmo→OVP, OVP→Trigger)外拉線槽。異常 [生產時它軸仍有訊號干擾] 對策: "4xmo→OVP"的線修短 1.1 手動掃像。正常 生產模式下掃像。異常 [再次驗證生產時它軸仍有訊號干擾] 2. 掃像速度放慢(500 mm/s → 400 mm/s)。異常 [Machine_010發生過速度減慢可正常取像,但此台仍異常] 3. 訊號數量增加1000 pulse(實際為增加50)。正常 [可取像,售服判斷影像穩定] 對策: 待存圖回傳Internal_Dept確認 Final 跑料參數：V= 400 mm/s , 訊號數量 18052 維修處理: 更換硬體: Trigger 非有效訊號 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 48 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦48¦Machine_073¦UNKNOWN
2023-05-24 00:00:00 | Cust_016 | Machine_040 | 訊號與干擾 | OVP卡, Trigger卡 | 背面掃像失敗 | 售服:楊鑫 | 訊號減少 | 發生日期: 2023-05-24 客戶: Cust_016 機台編號: Machine_040 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: OVP卡, Trigger卡 問題現象: 問題：背面掃像失敗。 5/2 DC 24V跳電。 5/2~5/24 客戶自行更換 兩張Trigger模組卡，皆燒毀 5/24 通知售服、RD、控工_明傑 查修，查明跳電原因 客戶有自行維修Trigger卡仍無法取像(卡片仍NG) 5/24 暫查無跳電原因，同明傑討論後 加裝OVP過壓保護卡 5/29 加裝OVP卡後，換成 正面掃像失敗、背面每次掃像會左右飄移 為 沒有改"CMP-"導致。CMP+的訊號會被OVP濾掉或導致訊號減少 進而掃像失敗、左右飄移。(已提供改線手冊，明傑說不用改= =¦¦¦) 改線後，DC又跳電。 (視覺提供過往查修案例) 售服與客戶 查修跳電的地方: 1. 供料槽(bin12、bin18)料片偵測sensor，拆下時有明顯短路 2. 分料臂排線磨損(銅線裸露,接觸到板金) 3. 隔紙手臂排線 (輕微磨損) 共更換 兩個sensor,一條裸露的排線,一條磨損的排線 5/30 更換sensor與排線後，空跑1.5 hours確認沒在跳電 ，換上Trigger卡後，正常生產 售服:楊鑫 維修處理: OK 更換硬體: Trigger模組卡 燒毀 (客戶自行更換- 燒兩張) | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 49 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦49¦Machine_040¦2023-05-24
2023-05-29 00:00:00 | Cust_025 | Machine_073 | 訊號與干擾 | CCD, Trigger卡 | 5/29 售服_劉鵬程 反應 下LineScan CCD 成像異常會有誤判 | 正常 |  | 發生日期: 2023-05-29 客戶: Cust_025 機台編號: Machine_073 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, Trigger卡 問題現象: 5/29 售服_劉鵬程 反應 下LineScan CCD 成像異常會有誤判，黑條影像。 光源清潔、鏡頭清潔、光源到鏡頭間沒有阻擋物、 CamreaLink Cable重插拔，皆已確認過正常。 6/7 相關物料寄到 (CameraLink Cable、擷取卡、Trigger卡、16K) 6/7 售服_孫成銘 協助去校正FFC，硬補償(補償前右圖2) 暫時解決。 (當下料號光源比例與校正相同，故無發生黑條) (但不同光源比例下，仍有黑條影像) 6/16生產不同料號-黑條異常 更換CameraLink Cable，校正FFC前黑條不見 (右圖3) 重新校正FFC後，正常。 維修處理: 更換硬體: CameraLink Cable | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 50 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦50¦Machine_073¦2023-05-29
2023-07-11 00:00:00 | Cust_004 | Machine_005 | 光源系統 |  | 售服_段小軍、趙揚 | 試跑 730-xxx.job正常生產 | 誤判 OK | 發生日期: 2023-07-11 客戶: Cust_004 機台編號: Machine_005 問題分類: 光源系統 關鍵元件: N/A 問題現象: 售服_段小軍、趙揚 問題：售服回報 某一料片特定面，不管放正/背面生產，誤判率皆很高。 (730-xxxx.job 正面:特定面) (687-xxxx.job 背面:特定面) 7/11 回傳job檔測試，除了影像不均勻， 其特定面 的雷射對比不高，且無打滿難以檢出。 提供兩種方式抓雷射，客戶反應誤判率仍高。 7/11 釐清 影像不均是否為 "板材"或"板翹" 或 "FFC校正"異常 導致。 7/12 請售服偕同機構 確認 供料台車/收料手臂 的X/Y平面是否水平 7/13 售服回報 收料手臂 安裝(T型)治具與否會影響誤判率(影像均勻度)， 拆下後試跑正常 7/13 售服回報 正面(全平面台車)重做FFC，影像均勻。 背面(治具)-僅把治具的真空關閉，即可正常跑料。 試跑 730-xxx.job正常生產。 維修處理: OK 更換硬體: 影像亮度不均 導致誤判 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 51 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦51¦Machine_005¦2023-07-11
2023-08-10 00:00:00 | Cust_005 | Machine_031 | 其他/未分類 | CCD, VLS, 影像擷取卡, 相機 | 8/10 Cust_005售服_廷杰 反應 | 跟代理商反饋此問題!!! 8/14 |  | 發生日期: 2023-08-10 客戶: Cust_005 機台編號: Machine_031 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: CCD, VLS, 影像擷取卡, 相機 問題現象: 8/10 Cust_005售服_廷杰 反應 8/8晚上8點55，上一片好的下一片後就開始下半部分影像偏亮 影像從 Y4096開始,下半部分影像偏亮 ◆電腦端/相機端 CamreaLink重插拔 =>無效 ◆VLS重啟, 電腦重啟 =>無效 ◆關閉FFC後，影像仍然異常。故推斷是 影像擷取卡異常 8/10 CameraLink x2條 + 五代影像擷取卡 寄出，給售服交換測試。 8/14 物料 [CameraLink x2 , 五代影像擷取卡, 16K CCD] 請 組測_建良帶至客戶端更換。 ◆換 CamreaLinkx2線→NG ◆換 五代影像擷取卡→NG ◆換 16K CCD→OK (第一次遇到此異常) 待物料寄回Internal_Dept,跟代理商反饋此問題!!! 8/14 維修處理: OK 更換硬體: LineScan 16K CCD | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 52 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦52¦Machine_031¦2023-08-10
2023-08-01 00:00:00 | Cust_003 | Machine_117 | 訊號與干擾 | CCD | (客戶)問題描述： 2023/8/1 2:47:45 開始偶發打偏 (A/B車 | 確認穩定度! |  | 發生日期: 2023-08-01 客戶: Cust_003 機台編號: Machine_117 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD 問題現象: (客戶)問題描述： 2023/8/1 2:47:45 開始偶發打偏 (A/B車,正背面皆有) (2/27)job母圖 與(8/1)手動掃像的原圖x1 相比 註: pixelsize=40um ◆料號無異動紀錄 (2/27後無再修改) ◆待測物間距相同，無Trigger Lose。 ◆8/1原圖 較母圖 X左偏5pixel , Y上偏7pixel 查修方向 1st CCD座/鏡組/載台平面 確認有無穩固。 2nd A/B台車之LineScan 影像(掃像起始位置)穩定度觀察。 [兩種(手/自動)模式下都要確認是否穩定] End: 調整後，料號務必重建並逐一確認打印精度。 8/16 售服_峰全至現場確認治具穩定，發現為Kit 鬆脫(右圖-紅圈處)導致。 鎖固後，請售服回傳 A/B台車連續掃像5張，確認穩定度! 維修處理: 更換硬體: 鏡組鬆脫 (Kit) | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 53 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦53¦Machine_117 ¦2023-08-01
2023-08-17 00:00:00 | Cust_007 | Machine_092 | 訊號與干擾 | Trigger卡, 相機 | 8/17 售服_張輝 回報機台背面取像失敗 | 8/21_售服回報_顯微鏡下可看出燒毀痕跡 | 背面取像失敗 | 發生日期: 2023-08-17 客戶: Cust_007 機台編號: Machine_092 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: Trigger卡, 相機 問題現象: 8/17 售服_張輝 回報機台背面取像失敗。(相機2 time out) 驅動器相關接線-排線破皮跳電後，導致 背面取像失敗 (排線已更換,並測試跑片無跳電) 8/18 客戶自行更換備品後，已正常生產 確認為Trigger卡 PortA Pin11腳燒毀導致 背面取像失敗。 8/21_售服回報_顯微鏡下可看出燒毀痕跡。 維修處理: OK 更換硬體: Trigger模組卡 跳電後燒毀 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 54 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦54¦Machine_092¦2023-08-17
2023-08-18 00:00:00 | Cust_016 | Machine_118 | 訊號與干擾 | CCD, TTL卡, Trigger卡, 五代卡, 相機 | 機台出機時已安裝"OVP過壓保護卡" | 才查出是 上CCD之4xmo 的問題 | 上CCD仍取像失敗 | 發生日期: 2023-08-18 客戶: Cust_016 機台編號: Machine_118 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, TTL卡, Trigger卡, 五代卡, 相機 問題現象: 機台出機時已安裝"OVP過壓保護卡" 售服:楊鑫 8/18 DC24V跳電 8/22 今日查完跳電, 正面取像失敗(Log 紀錄Trigger Count=0) 跳電原因： 收料槽 bin24料片偵測Sensor線被分料臂刮斷 (更換 bin24 料片侦测sonser 、handler 电脑bois芯片、主板钮扣电池) ◆請售服確認無跳電後, 更換客戶Trigger卡備品-換上仍NG ◆交換 訊號源 與 程式接收腳位(右圖)，變成 正面-建料未完成(有影像)但 取像時機異常。 ◆ 懷疑 上CCD相機 TriggerMode 不對，8/22已再次確認過 相機模式為 外部觸發 (Ned 8K CCD parameter: inm 1 )。 8/23 (家吉 同售服查修) ◆ 確認 上/下CCD TriggerMode (FreeRun or 外部觸發)，整個線路再次確認 ◆ 更換上ccd 4XMO-C,上ccd取像有進來,但不正確 (=建料未完成) ◆ 跳過OVP,4XMO-C訊號直接TTL卡→變成 正面取像失敗 (五代卡紀錄 TriggerCount 149 ,不足8001故取像失敗) └整線,外拉 →NG └掃像速度放慢 →NG (五代卡紀錄 TriggerCount 439) └取像Pitch 改小 →NG (五代卡紀錄 TriggerCount 533) 售服測試 重覆掃像 (五代卡紀錄 TriggerCount 305 ) 訊號異常 ◆ 建議售服 上/下CCD 之4xmo-c 互換， 沒有確實執行。 而稍早換上客戶的備品 4xmo-c，剛好是有問題的,才導致 上CCD仍取像失敗。 8/24 ◆ 真正執行 上/下CCD 之4xmo-c 互換，才查出是 上CCD之4xmo 的問題。 維修處理: OK 更換硬體: Trigger模組卡 跳電後燒毀 供料台車之4xmo-c 送的訊號異常 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 55 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦55¦Machine_118¦2023-08-18
2023-10-06 00:00:00 | Cust_036 | Machine_108 | 硬體損壞/配線 | 影像擷取卡, 相機 | Cust_036 Machine_108 | 註: 報價一組大/小卡的價格 給客戶 |  | 發生日期: 2023-10-06 客戶: Cust_036 機台編號: Machine_108 問題分類: 硬體損壞/配線 關鍵元件: 影像擷取卡, 相機 問題現象: Cust_036 Machine_108 10/6 偶發LineScan成像異常， 今天發生5點開始發生異常 發生率10/132 = 7.57%。 1. 重啟軟件無效 2. 相機CameraLink 重插拔 3. 重插拔大/小卡, 客戶清潔(四代)影像擷取卡 的金手指後 (11:16) 無再發生 10/11 觀察存圖 10/06 11:16後，(生產至10/11 )無再發生成像異常。 註: 報價一組大/小卡的價格 給客戶。 維修處理: OK 更換硬體: | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 56 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦56¦Machine_108¦2023-10-06
2023-10-18 00:00:00 | Cust_021 | Machine_119 | 訊號與干擾 | Trigger卡 | 售服_林峰全 | B台車(Z軸升降)排線破皮導致 | 取像失敗 OK | 發生日期: 2023-10-18 客戶: Cust_021 機台編號: Machine_119 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: Trigger卡 問題現象: 售服_林峰全 回報機台取像失敗，失敗前有DC24V跳電。 提供本表供查修參考(往例-跳電查修紀錄) 最終查到為 B台車(戰車軌)的排線破皮導致。 備註：Cust_015Machine_037-DC24V跳電，B台車(Z軸升降)排線破皮導致。 維修處理: OK 更換硬體: 跳電 Trigger卡燒毀 導致取像失敗 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 57 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦57¦Machine_119¦2023-10-18
2023-11-24 00:00:00 | Cust_002 | Machine_024 | 訊號與干擾 | VLS | 售服_胡彬 | 2024/01/10 售服_智偉 說服客戶接受270的速度 |  | 發生日期: 2023-11-24 客戶: Cust_002 機台編號: Machine_024 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: VLS 問題現象: 售服_胡彬 問題：客戶保養後,B台車(正/背面)皆取像失敗 遠端連線後 1. B台車Count 32502-正常,卻取像失敗 2. mcf & INI, 將影像縮短為10000,取像成功 對策: 0.售服_胡彬 已將掃像速度由V=360000 mm/s 降為300000mm/s → B車仍取像失敗(count 32502) 1. 縮短影像長度32500改為10000 pixel → B車取像成功 (右圖) 2. 請售服 重整Trigger線→ B車仍取像失敗(count 32502) 3. OVP端的 CMP1/2組互換，VLS_INI修改→ B車取像失敗(count 0) 4. 再降掃像速度 V=200000mm/s → B車取像成功 推測 仍是訊號干擾! 目前速度 270000 mm/s 2024/01/10 售服_智偉 說服客戶接受270的速度。 維修處理: 更換硬體: B台車(正/背面) 取像失敗 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 58 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦58¦Machine_024¦2023-11-24
2023-11-27 00:00:00 | Cust_004 | Machine_004 | 取像異常 | 相機 | 售服_段小軍 | 就是长期不保养上油导致卡顿造成的 |  | 發生日期: 2023-11-27 客戶: Cust_004 機台編號: Machine_004 問題分類: 取像異常 關鍵元件: 相機 問題現象: 售服_段小軍 Log統計(→詳右圖) 11/23 開始頻繁偶發A台車取像失敗，B台車正常 售服檢查4xmo-c軸卡與插拔相機CameraLink接線皆無效 回報A台车在运作过程中有异响 耿瑋建議放慢掃像速度→無改善異常頻率。 客戶與售服結論： 长期不保养机台，然后导致滑块磨损， 然后运动就会有延迟，导致取像失败。 在滑轨上上了润滑油就好了， 就是长期不保养上油导致卡顿造成的 維修處理: 更換硬體: A台車偶發 取像失敗 (Count 32502) | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 59 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦59¦Machine_004¦2023-11-27
2023-12-15 00:00:00 | Cust_021 | Machine_120 | 訊號與干擾 | CCD, Trigger卡, 影像擷取卡 | 12/15 跳電後 | 未完成 | 送出訊號時間點與跑料點位有落差 | 發生日期: 2023-12-15 客戶: Cust_021 機台編號: Machine_120 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, Trigger卡, 影像擷取卡 問題現象: 12/15 跳電後，下CCD取像失敗，交叉上下CCD訊號線，改為上CCD取像失敗，判斷應為影像擷取卡異常後，重新接Trigger線路，可以掃像，但是影像會左右偏移。 12/19 更換場內寄出的4XMO-C、Trigger線、大小卡，一樣會有影像左右偏移問題。目前懷疑驅動器異常，導致送出訊號時間點與跑料點位有落差。 12/25 詢問客服目前狀況，售服回報更換4XMO-C、Trigger線、Trigger卡，掃像依然會有嚴重偏移問題，後續放慢掃像速度偏移狀況減少，售服回報不更換Trigger卡、Trigger線，會有偶發掃像失敗。 維修處理: 未完成 更換硬體: Cust_037 懷疑 螺稈 異常 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 60 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦60¦Machine_120¦2023-12-15
2024-01-30 00:00:00 | Cust_014 | Machine_121 | 光源系統 | 光控 | 1/30回報光控器可控制範圍為80~100 | 無更換光源 |  | 發生日期: 2024-01-30 客戶: Cust_014 機台編號: Machine_121 問題分類: 光源系統 關鍵元件: 光控 問題現象: 1/30回報光控器可控制範圍為80~100，更換其他機台光控器，即解決問題，懷疑為光控器壞掉。 2/7 更換光控器新品，一樣會有相同問題。 3/6 Internal_Dept測試一組光源、光控提供給售服進行更換。 3/7 更換光控器，控制範圍即可從0~100，無更換光源。 維修處理: OK 更換硬體: 光控器可調範圍過窄 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 61 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦61¦Machine_121¦2024-01-30
2024-03-14 00:00:00 | Cust_015 | Machine_122 | 硬體損壞/配線 |  | 3/14回報小齒輪會突然斷線 | 改善方式為使用先前備份的小齒輪 | 多個通訊PORT會輪流斷線 | 發生日期: 2024-03-14 客戶: Cust_015 機台編號: Machine_122 問題分類: 硬體損壞/配線 關鍵元件: N/A 問題現象: 3/14回報小齒輪會突然斷線，而且頻繁發生。 Handler程式使用2016年備份，跑料測試。 確認小齒輪ErrorCode表示: 1. Port被佔用之後，當機，造成無法將此Port釋放。 2. 需要從程式管理員將此程式關閉之後才能釋放出來。 3/15回報改用2016年Handler備份，導致多個通訊PORT會輪流斷線。 請客戶查找通訊PORT是否被占用。 3/20 回報問題已改善，改善方式為使用先前備份的小齒輪。 維修處理: OK 更換硬體: 小齒輪會突發斷線 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 62 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦62¦Machine_122¦2024-03-14
2024-07-31 00:00:00 | Cust_015 | Machine_123 | 其他/未分類 |  | A車頻發定位失敗問題 | 後續持續生產觀察 |  | 發生日期: 2024-07-31 客戶: Cust_015 機台編號: Machine_123 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: N/A 問題現象: A車頻發定位失敗問題 7/31 根據客戶提供圖檔，確認A車會發生定位異常。 8/27 分析機台掃像狀況，發現A車可能會有漏Pulse狀況。 9/18 售服前往客戶端，機台A車螺桿會晃動， 檢查發現A車上精密螺絲鬆脫（無指腹螺絲）， 重新鎖固目前測試20幾片無再發生定位異常，後續持續生產觀察 維修處理: 更換硬體: 螺桿精密螺絲鬆脫 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 63 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦63¦Machine_123¦2024-07-31
2024-08-01 00:00:00 | Cust_016 | Machine_032 | 訊號與干擾 | CCD, OVP卡, 影像擷取卡, 相機 | 售服_楊鑫-Cust_016SSST上CCD ( Ned-8K ) 取像異常 | 交換 8K CCD → OK | (Handler Log: 移動台車時序正常) | 發生日期: 2024-08-01 客戶: Cust_016 機台編號: Machine_032 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, OVP卡, 影像擷取卡, 相機 問題現象: 售服_楊鑫-Cust_016SSST上CCD ( Ned-8K ) 取像異常 8/1 客戶反應 手動取像時偶發1.取像失敗 2.成像異常 0.釐清大小板寬與亮度高低-不會對成像異常造成影響 (與售服回報的 大/小Pitch、光源亮度高/低影響是否成像異常-無關) 1. 取像失敗- Log查修 Trigger Count 0 導致 (Handler Log: 移動台車時序正常) 2. 成像異常 (如右圖所示) 黑影像大小不固定，嚴重時正面A/正面B都會全黑 掃像時光源開關正常 鏡頭與光路無遮蔽 Trigger線外拉→NG,仍成像異常 交換上/下CCD的Trigger訊號源"4xmo-C" →NG 影像擷取卡Port A/B交換, 使PortB接到上CCD →NG 交換OVP卡 → NG 交換Trigger保護卡 → NG 交換影像擷取卡 → NG 交換CameraLink Cable → NG 交換 相機電源線→ NG 上/下相機參數皆錯誤 (inm 0 :FreeRun) ,切為TriggerMode(inm 1) → NG 交換 8K CCD → OK 維修處理: OK 更換硬體: 上 LineScan(8K) 成像異常 -更換CCD後解決 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 64 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦64¦Machine_032¦2024-08-01
2024-09-12 00:00:00 | Cust_036 | Machine_124 | 訊號與干擾 |  | Machine_124無法控制 | 未再發生視覺重疊取像 | 無法控制 | 發生日期: 2024-09-12 客戶: Cust_036 機台編號: Machine_124 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: N/A 問題現象: Machine_124無法控制，視覺LineScan軸 9/13 LineScan軸，驅動器版本異常，導致無法控制，更換回原始驅動器，影像前端會有重疊取像的狀況(如圖)。 9/16 聯軸器測試，移動至固定點位，使用千分錶量測，差異僅在40~50um之內，該機台PixelSize=>75um，應該不影響掃像精度。 更換驅動器至電腦線路=>無法有效改善。 訊號線路獨立出來=>無法有效改善。 修改POS0、POS1，縮短或者加上起始送Pulse長度=>無法有效改善。 9/18 DAQ無法正確得到Pulse數量，尚未掃像數值則會持續增加。 經由測試，掃像時，示波器顯示波形不穩定，認為是驅動器異常，請售服前往更換。 9/20 售服更換驅動器過程，認為驅動器接地端異常，重新接地，生產觀察，未再發生視覺重疊取像。 維修處理: 更換硬體: 驅動器接地線異常 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 65 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦65¦Machine_124¦2024-09-12
2024-10-30 00:00:00 | Cust_038 | Machine_020 | 光源系統 | CCD, 線材 | 售服_王政泰 | 拆卸鏡組清潔Sensor後→OK (註:該機台落塵嚴重) |  | 發生日期: 2024-10-30 客戶: Cust_038 機台編號: Machine_020 問題分類: 光源系統 關鍵元件: CCD, 線材 問題現象: 售服_王政泰 突發"固定處" (Y=1784)產生約60pixel的陰影 (紅/藍光單獨打光-皆有陰影) 鏡頭清潔→NG 光源檢查LED毀損→NG CCD視野範圍檢查是否有線路遮擋→NG "Cameralink插拔" 與 "a/b port線材交換"→NG 關閉FFC、使用MicroDisplay 連續取像，1784處仍有黑影→研判Sensor被遮擋 拆卸鏡組清潔Sensor後→OK (註:該機台落塵嚴重) 維修處理: OK 更換硬體: 下CCD成像異常 (陰影) | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 66 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦66¦Machine_020¦2024-10-30
2025-02-03 00:00:00 | Cust_039 | Machine_125 | 訊號與干擾 | CCD, 相機, 線材 | Cust_023 | 測試為線材有問題 |  | 發生日期: 2025-02-03 客戶: Cust_039 機台編號: Machine_125 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, 相機, 線材 問題現象: Cust_023 Machine_125 (PVOT2608) 因產能改飛拍 備註:CCD I/O 規範，電壓需>2.2V 才可讓CCD Trigger拍照 1/23 Nush/Ice 測試物料 (4xmo-c 、線、相機)→驗證NG 2/3 小高 1. DAQ量測 4xmo-c 端 ,訊號數量正常 2. 外掛整組OK的物料 (4xmo-c 、線、相機)→測試NG 拆掉外掛線材，保留 新的物料 (4xmo-c 、相機) 2/4 Gina 1.示波器 量測 4xmo-c 端 , CMP訊號: 電壓 4點多V 2.(原本機台的線材) 量測-CCD接收端 不到2V的CMP訊號 3.(外接線材)量測-CCD接收端 CMP訊號:電壓 3點多V 4.重拉線, 舊CCD與舊線帶回測試 2/5 Auspice & Gina 測試為線材有問題 維修處理: OK 更換硬體: Area CCD- 電源與IO線 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 67 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦67¦Machine_125¦2025-02-03
2025-02-05 00:00:00 | Cust_016 | Machine_118 | 其他/未分類 | CCD | 客戶反應 | 並點上螺絲膠 (防鬆脫) |  | 發生日期: 2025-02-05 客戶: Cust_016 機台編號: Machine_118 問題分類: 其他/未分類 關鍵元件: CCD 問題現象: 客戶反應 背面的影像, 無法抓取金面(錫球)上的雷射 售_楊鑫 自行發現 影像有失焦(跟先前的影像相比)，並查出 下CCD鏡頭鬆脫 →已微信告知需鎖緊, 並點上螺絲膠 (防鬆脫) 維修處理: OK 更換硬體: 下CCD LineScan 鏡頭鬆脫 -失焦 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 68 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦68¦Machine_118¦2025-02-05
2025-03-04 00:00:00 | Cust_036 | Machine_126 | 訊號與干擾 | 線材 | 開批時色豆偏小 | 觀察中 |  | 發生日期: 2025-03-04 客戶: Cust_036 機台編號: Machine_126 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: 線材 問題現象: 開批時色豆偏小，生產中色豆突然變大，認為是Trigger Lose導致 →已請售服-陳詩學，將Trigger外拉出線槽，一樣會有Trigger Lose的狀況 先前Trigger線材皆有進行隔離網接地，售服回報TTLM皆無，目前將隔離網接地生產觀察中。 掃像速度30W一樣會出現TriggerLose問題，更改為25W持續生產觀察。 維修處理: 觀察中 更換硬體: Trigger線材，隔離網未有接地線 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 69 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦69¦Machine_126¦2025-03-04
2025-05-03 00:00:00 | Cust_005 | Machine_127 | 訊號與干擾 | Trigger卡, 影像擷取卡 | 特定的五張-影像起始點 跟其他張相比 異常的小(往左偏) | 5/27 結案 |  | 發生日期: 2025-05-03 客戶: Cust_005 機台編號: Machine_127 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: Trigger卡, 影像擷取卡 問題現象: 特定的五張-影像起始點 跟其他張相比 異常的小(往左偏) 以為是 機構造成之起始點異常 詳細查看 編號3/8/12/17/22 影像起始的右側(影像起始)有加減不一的黑邊 5/6跟家吉討論 黑邊問題→更換 四代影像擷取卡 與Trigger卡 試看看 5/6目前可能為擷取卡、Trigger卡造成影像起始灰階為0問題，待更換物料 目前關閉B車取像打印 5/6售服回覆本週無時間更換測試 5/14售服更換Trigger卡後→正常。觀察中 (無異常-一周後結案) 5/27 結案 維修處理: OK 更換硬體: 5/3 偶發皆在 B台車打偏 (約0.5mm) | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 70 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦70¦Machine_127¦2025-05-03
2025-05-20 00:00:00 | Cust_040 | Machine_088 | 訊號與干擾 | OVP卡, Trigger卡, 影像擷取卡, 相機, 線材 | 5/20 回報: 影像異常 | 光耦合電晶體 |  | 發生日期: 2025-05-20 客戶: Cust_040 機台編號: Machine_088 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: OVP卡, Trigger卡, 影像擷取卡, 相機, 線材 問題現象: 5/20 回報: 影像異常。 重插拔CameraLink/電源線→NG 整機重啟一度恢復正常,13:00異常重現 影像擷取卡重插拔→NG、CameraLink線材交換→NG 現場回饋 廠房周末(5/18)跳電兩次。疑似連帶UPS-電池能量耗盡，造成供電異常、電腦異常關閉。5/19-影像正常。 5/21 影像每隔64pixel 出現斷斷續續(不為0的)黑線 還原相機參數→NG。 視覺物料寄出。(物料:LineScan相機、CameraLink Cable、電源線、影像擷取卡、Trigger卡、Trigger線) 5/22 交換OVP卡→NG 5/26 10:48 更換 "影像擷取卡 + Trigger卡" → 影像變為正常。觀察中。 5/26 14:42 Trigger卡復原, 5/29 異常重現, Trigger卡更換後 正常。觀察中。 6/12 異常重現, 影像擷取卡更換後 正常。觀察中。 7/10 物料寄回，確認為 影像擷取卡異常，保固內更換。結案。 【如何 防止突波式的大電流或大電壓?】 突波會從輸入端進入 (ex: 4xmo-c ) Trigger 817保護卡 ●當它是大電流或大電壓超過晶體附載直 接燒毀晶體 ●晶體承受範圍則當成一般信號觸發光導通右邊電路 光耦合電晶體 維修處理: OK 更換硬體: LineScan影像 出現黑條紋 更換影像擷取卡後 正常 避免 Trigger卡毀損 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 71 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦71¦Machine_088¦2025-05-20
2025-06-08 00:00:00 | Cust_004 | Machine_128 | 訊號與干擾 | Trigger卡, 影像擷取卡 | 售服_趙揚 | 已正常生產中 |  | 發生日期: 2025-06-08 客戶: Cust_004 機台編號: Machine_128 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: Trigger卡, 影像擷取卡 問題現象: 售服_趙揚 6/8(日)反饋Line Scan (A/B車-皆)取像失敗。 (Trigger Count 32502正常) 客户因为施工，关机断电重开后，就發生此異常 6/9(一)同售服聯繫後，處理過程如下  取像速度放慢→NG  Trigger接線重整(外拉)→NG  取像(影像)長度縮短→NG  與隔壁機台交換 影像擷取卡/Trigger卡→OK 經售服測試，最終為影像擷取卡異常。 6/13客戶自行購買影像擷取卡，傍晚OnCall 協助售服設定卡片 已正常生產中。 維修處理: OK 更換硬體: 影像擷取卡 microEnable5 marathon | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 72 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦72¦Machine_128¦2025-06-08
2025-07-23 00:00:00 | Cust_036 | Machine_126 | 訊號與干擾 | OVP卡, Trigger卡 | 售服_詩學 | 更換替代物料後OK | 整機(供電)的電源線 破皮 | 發生日期: 2025-07-23 客戶: Cust_036 機台編號: Machine_126 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: OVP卡, Trigger卡 問題現象: 售服_詩學 機台"大電"跳掉，復電後 LineScan取像失敗 (LCamGrab Log 如右圖所示- Err: Camera 1, EAccessViolation) (取像軟體：LCamGrab、檢測軟體：VAS) 跳電原因：整機(供電)的電源線 破皮, 電線與隔壁的角架短路。 跳電排除後 1.更換OVP卡(過壓保護卡)、Trigger卡→NG。 2.接著更換4xmo-c→OK 交叉測試 結論：4xmo-c 、Trigger卡 、OCP卡 毀損。更換替代物料後OK。 維修處理: OK 更換硬體: 4xmo-c、 Trigger模組卡、 OVP卡 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 73 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦73¦Machine_126¦2025-07-23
2025-08-09 00:00:00 | Cust_036 | Machine_129 | 訊號與干擾 |  | Q:客戶反饋 - IC會整盤往左方像打偏 | 歸零點 之 穩定度 |  | 發生日期: 2025-08-09 客戶: Cust_036 機台編號: Machine_129 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: N/A 問題現象: Q:客戶反饋 - IC會整盤往左方像打偏 A: 8/9 21:51 與 22:19之影像 有色豆偏移問題 (掃像起始點異常造成) 確認色豆偏移的時間點 (8/9號的何時偏移), 時間點前後 是否有異動 (Handler Log查看有無異動紀錄(掃像速度) 左色豆 右色豆(X座標) 8/9 21:51 836 9833 (單位pixel) 8/9 22:07 (Handler Log)歸零時，正轉與反轉極限同時作用 (Handler Log) 8/9 22:19 820 9817 (單位pixel) 差異16pixel=480um, 8/13 售服測試 左色豆 821 home sensor 乾淨 826 home sensor 有粉塵 差異5pixel=150um (雖偏移程度不同,但現象一樣) 跟售服/機構/電控討論後,研判是粉塵汙染歸零sensor造成點位不同 打開磁性尺 (使用Z相歸零可避免,因粉塵干擾歸零sensor,造成點位不同問題) 8/14 開啟磁性尺與 Z相歸零後，測試正常。 8/15 持續觀察 , 歸零點 之 穩定度 維修處理: OK 更換硬體: 客戶反饋IC會整盤往左方像打偏 掃像軸之 磁性尺無開啟 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 74 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦74¦Machine_129¦2025-08-09
2025-08-10 00:00:00 | Cust_019 | Machine_130 | 訊號與干擾 | Trigger卡, 影像擷取卡 | 客戶_梁世穎 8/11 Mail回饋 | 確認為影像擷取卡-異常 |  | 發生日期: 2025-08-10 客戶: Cust_019 機台編號: Machine_130 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: Trigger卡, 影像擷取卡 問題現象: 客戶_梁世穎 8/11 Mail回饋 8/10廠區電力不穩定，機台跳電重啟後， 發生LineScan成像異常 (如右圖所示) (LineScan 左到右掃像，水平/垂直處-皆有異常) 8/11 Internal_Dept提供 "四代影像擷取卡、Trigger卡"供客戶交換測試 8/14售服_謝豐鍵 攜入，交叉測試後，確認為影像擷取卡-異常。 維修處理: OK 更換硬體: 影像擷取卡 (四代) | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 75 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦75¦Machine_130¦2025-08-10
2025-10-08 00:00:00 | Cust_041 | Machine_131 | 訊號與干擾 | CCD, 相機 | 10.08 售服_峰全 反饋 | 修改為Trigger Mode →正常 |  | 發生日期: 2025-10-08 客戶: Cust_041 機台編號: Machine_131 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, 相機 問題現象: 10.08 售服_峰全 反饋 , 機台重送電後 機台影像異常 (A/B 台車) 前端看似有連續取像 請現場觀察 LineScan CCD 燈號，為綠燈常亮 (Free Run) 非正常模式-綠燈閃爍 (Trigger Mode) 請現場照手冊, 修改為Trigger Mode →正常。 維修處理: OK 更換硬體: LineScan CCD (4K) 相機模式 異常 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 76 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦76¦Machine_131¦2025-10-08
2025-09-22 00:00:00 | Cust_008 | Machine_132 | 訊號與干擾 | 影像擷取卡 | 9/22客戶反饋 控制器模組異常 | 備註：10/14 已請售服寄回物料 |  | 發生日期: 2025-09-22 客戶: Cust_008 機台編號: Machine_132 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: 影像擷取卡 問題現象: 9/22客戶反饋 控制器模組異常，且機台有跳電過。 後續客戶自行查修，更換模組後跳電解決。 爾後反饋取像失敗，也自行從他處取得 影像擷取卡、Trigger模組卡→更換無效。(不知道客戶自行更換之物料好壞) 9/30 寄出物料：4xmo-c、四代影像擷取卡、Trigger模組卡 10/14 排售服_王政泰 查修 10/14 客戶於群組回覆，自行更換 4xmo-c後 →正常。 備註：10/14 已請售服寄回物料。 維修處理: OK 更換硬體: 4xmo-c | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 77 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦77¦Machine_132 ¦2025-09-22
2021-10-18 00:00:00 | Cust_021 | Machine_120 | 訊號與干擾 | CCD, 光學尺 | 可檢查項目 | 是 精密螺帽鬆脫導致的影像起始點異常 | 的影像起始點異常 下CCD | 發生日期: 2021-10-18 客戶: Cust_021 機台編號: Machine_120 問題分類: 訊號與干擾 關鍵元件: CCD, 光學尺 問題現象: 可檢查項目 1. 聯軸器 2. 精密螺帽 3. 光學尺sensor 4. Trigger線 拉出線槽 備註： 售服_廷杰 有處理過Cust_005SSST, 是 精密螺帽鬆脫導致的影像起始點異常 維修處理: 更換硬體: 下CCD 影像晃動 (起始點異常) | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 78 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦78¦Machine_120¦2021-10-18
2025-12-01 00:00:00 | Cust_012 | Machine_133 | 取像異常 | CCD, PCIe, PCIe插槽, 五代卡, 影像擷取卡, 線材, 防毒軟體 | 12/1 Ned-8K CCD | 修正後(改接CL1)正常取像 | 取TimeOut | 發生日期: 2025-12-01 客戶: Cust_012 機台編號: Machine_133 問題分類: 取像異常 關鍵元件: CCD, PCIe, PCIe插槽, 五代卡, 影像擷取卡, 線材, 防毒軟體 問題現象: 12/1 Ned-8K CCD ,搭配五代影像擷取卡 8000x8192pixel 17:09 正常掃像 17:29 反饋取像失敗-停機 (Log如右圖所示→→→) 12/2偕同售服_邵雙查修 ●無安裝防毒軟體 ●沒有做任何軟/硬體 變更 1. 裝置管理員抓不到五代卡 2. 重灌(覆蓋)MicroDisplay 5.7.0 與補丁→NG 3. 更換PCIe插槽→NG 4. 完整刪除MicroDisplay後，重裝MicroDisplay 5.7.0 →NG 5. 比較 機台-影像擷取卡-燈號 與 Internal_Dept正常的擷取卡-燈號。 發現燈號相異，懷疑影像擷取卡 異常 與它台(Machine_01011031SR)交換測試卡→OK (裝置管理員-多功能介面卡 抓到) 確認為 影像擷取卡NG 6. 實際掃像- 正面取像失敗 (Log : TimeOut , 但Count紀錄8002) 7. MicroDisplay 測試連續取像 -上CCD 會TimeOut (異常) -下CCD 連續取像OK 8. Internal_Dept測試 連接Ned CCD CL2 搭配 SiSo連續取像確實會TimeOut。 9. 客戶有異動過 上CCD 端的線材 (原本接CL1, 誤接到 CL2) 導致取TimeOut 修正後(改接CL1)正常取像。 維修處理: OK 更換硬體: 五代 影像擷取卡 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx | 廠外硬體損壞 | C | 79 | 20251227-LineScan Strip機台軟硬體問題記錄.xlsx¦廠外硬體損壞¦79¦Machine_133¦2025-12-01